Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Formularz Asortymentowy   – „Łóżko sterowane elektrycznie wraz                                   z wyposażeniem”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 32 SZT.

| lp. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa, Model: | Tak,Podać |  |
|  | Producent: | Tak, Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy di użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów uzupełniających, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji – min. 2019 | Tak, Podać |  |
|  | Szczyty łózka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania , wyjmowane od strony nóg i głowy. Szczyty łózka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem w czasie transportu, odblokowywane za pomocą przycisków, suwaków lub pokręteł. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łózka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. | Tak, Podać |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, montowany do ramy | Tak |  |
|  | Barierki boczne łóżka dzielone, tworzywowe składane wzdłuż ramy leża , nie powodujące poszerzenia łóżka, poruszające się z segmentami leża , będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka , to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego jak i pozostającego w pozycji siedzącej. Barierki składane poniżej poziomu materaca | Tak |  |
|  | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki . | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. | Tak |  |
|  | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne , w tym co najmniej 3 sekcje ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi .Panele łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji i mycia. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem .Leże gwarantujące stabilność w każdym położeniu | Tak |  |
|  | Koła jezdne niebrudzące, pojedyncze, cichobieżne, o średnicy minimum 150 mm. Centralna oraz kierunkowa blokada koł. Dźwignie blokady hamulca od strony nóg pacjenta zlokalizowane bezpośrednio przy kołach | Tak,podać |  |
|  | Sterowanie elektryczne łózka przy pomocy: - pilot przewodowy dla pacjenta z możliwością sterowania podstawowymi funkcjami : regulacja wysokości, kąt nachylenia segmentu uda i pleców oraz funkcji autokontur ( równoczesna regulacja segmentu pleców i segmentu ud) lub/i sterowniki dla pacjenta wbudowane w barierki boczne z powyższymi funkcjami -przewodowego panelu sterowania dla personelu sterującego funkcjami: regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, przechyłów wzdłużnych, autokonturu, pozycji antyszokowej, pozycji krzesła kardiologicznego i pozycji CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg oraz schowania w konstrukcji lóżka | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Kabel zasilający w przewodzie spiralnym. Minimalna długość przewodu -3 metry – umożliwiająca przetaczanie łóżka | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200 mm (+/- 100 mm) z możliwością przedłużania leża o min. 150 mm | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie co najmniej (380 mm do 730 mm) | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania pleców pod kątem 30⁰- funkcja niezbędna w procesie leczenia pacjenta z udarem mózgu i po urazie ośrodkowego układu nerwowego | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o (+/- 10o) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej min. 30o | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz ud, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia I-IV. W segmencie pleców min. 9cm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12o– sterowanie z panelu sterowniczego dla personelu | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min.12o – sterowanie z panelu sterowniczego dla personelu | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym dla personelu | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji CPR – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim oznaczenie, na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna pozycja Trendelenburga stosowana między innymi za pomocą panelu centralnego oraz osobny, oznaczony kolorem przycisk z zaprogramowaną pozycją antyszokową ( rozumianą jako jednoczesne wypoziomowanie segmentów leża oraz wykonanie przechyłu Trendelenburga) | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak, |  |
|  | Chowana w konstrukcji łóżka półka na pościel | Tak |  |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Tak |  |
|  | Uchwyty do montowania wysięgnika ręki i statywu kroplówki w każdym narożniku łóżka | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | Tak, podać |  |
|  | Podstawowe wyposażenie dodatkowe (dla każdego łóżka): - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka - Materac kompatybilny z oferowanym łóżkiem w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Materac piankowy -przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn I i II stopnia. Materac składający się z dwóch warstw. Górna warstwa materaca o wys.od 11-9 cm ( 9 cm w sekcji głowy, 11 cm w sekcji nóg) wykonana z pianki o gęstości 25kg/m³, posiadający3-strefowy profil (głowa-tułów-nogi),Dolna warstwa materaca o wysokości 4 cm wykonana z pianki o gęstości 28kg/m³ i zwiększonej twardości stabilizującej materac oraz zmniejszającej nacisk podłoża na ciało pacjenta. - Statyw kroplówki – montowany w tuleje ramy łóżka | Tak ,podać |  |
| Szafka przyłóżkowa (do każdego łóżka) : |  |  |  |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Boki szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Fronty szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych typu HPL | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 88 -110 cm, - Głębokość : 55 cm, (+/- 10 cm) - Szerokość: 55 cm, (+/- 10 cm) - Regulacja wysokości blatu bocznego: 70 – 110, (+/- 10 cm) - Wymiary blatu bocznego: 30 x 60, (+/- 10 cm) | TAK, Podać |  |
|  | Szafka wyposażona w: - szufladę znajdującą się w górnej części szafki bezpośrednio pod blatem - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę poniżej półki - półkę lub szuflada na basen znajdującą się pod korpusem szafki -czoła szafki wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie -tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK, podać |  |
|  | Podstawa szafki wyposażona w cichobieżne koła jezdne o średnicy min. 65 mm , w tym dwa koła z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów i frontów szafek – min. 5 kolorów. Blat górny i boczny zabezpieczone galeryjką lub podwyższoną krawędzią boczną. Blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej | TAK, podać |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA CAŁEGO ZESTAWU ŁÓŻEK 32 SZTUK ŁÓŻEK STEROWANYCH ELEKTRYCZNIE MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY (18 SZTUK): |  |  |  |
| - 6 | Materac przeciwodleżynowy z funkcją wentylacji składający się z pompki wyposażonej w szybkozłącze i wskaźniki wizualne prawidłowego i zbyt niskiego ciśnienia roboczego oraz kilkunasto komorowego podkładu , gdzie komory wyposażone są w funkcje mikrowentylacji. Podkład wyposażony w zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnianie materaca w przypadkach nagłych , natomiast szybkozłącze posiadające funkcje transportową – nasadkę zabezpieczającą przed zbyt szybkim wypływem powietrza w przypadku transportu pacjenta wraz z łóżkiem | TAK |  |
|  | Materac aktywny, do profilaktyki przeciwodleżynowej , umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których odleżyny powstały już wcześniej , oraz redukcji bólu | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają naprzemiennie co kilka minut w celu uniknięcia stałego obciążenia i nacisku tylko na wybrane partie ciała | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu nie mniej niż 11 cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary materaca 900 mm x 2000 mm (±50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 200kg | TAK, podać |  |
|  | Materac posiadający regulator ciśnienia ze skalą w kilogramach. Materac wyposażony w wyłogi w celu lepszej stabilizacji podkładu | TAK |  |
|  | W zestawie - zapasowa komora powietrzna którą w razie uszkodzenia użytkownik będzie mógł łatwo wymienić we własnym zakresie. | TAK |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, odporny na uszkodzenia , wodoodporny i nieprzemakalny , rozciągliwy w dwóch kierunkach , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK |  |
|  | Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z jednym zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem grubości minimum 5 cm | TAK |  |
|  | Pompa Dane techniczne : -Zasilanie 220-230V -wydajność pompki – 8 l/min -poziom hałasu poniżej 35 dB -Czas pełnego cyklu zmiany ciśnienia - 10 min. -Minimum dwa tryby pracy : statyczny i zmiennociśnieniowy -sterowanie za pomocą przycisków membranowych -uchwyty do zawieszenia pompki na szczycie łózka -możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi ciała skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy -funkcja tłumienia drgań -sygnalizacja awaryjnego działania pompki Dane techniczne podkładu: -Typ rurowy -Kilkanaście niezależnych komór z mikrowentylacją -Wymiary: 200 cm długość x 90 cm szerokość (± 5 cm) x 11 cm wysokość -Wyposażony w wyłogi ułatwiające montaż i stabilizacje na łóżku -Materiał : poszycie wierzchnie (jak w opisie pokrowca na Materac -Komory – Nylon / PCV -Kolor- :granatowy, niebieski, zielony -Maksymalne obciążenie do 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Krzesło (do każdego łóżka): - min. 5 wersji kolorystycznych - krzesło plastikowe na stelażu metalowym - wys. Max. 85 cm, szerokość max. 55 cm, - głębokość max. 50 cm, - max. wysokość siedziska – 50 cm - wymiary siedziska : max. szerokość: 50 cm (+/- 5 CM), głębokość: 50 cm (+/- 5 CM) - siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu - antypoślizgowa powierzchnia siedziska | Tak, podać |  |
|  | Tablica na kartę gorączkową (do każdego łóżka) zgodna z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Wymiar A-4, szczelina do wsuwania karty ok. 8 mm wykonana w całości z PCV o grubości oki. 2-3 mm w kolorze białym. Materiał łatwo zmywalny , odporny na działanie promieni UV | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w  min. 2019 roku,                          nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.