ZAŁĄCZNIK NR 2a do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Dostawa wiertarek ortopedycznych w ilości 3 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pozycja 1 - NAPĘD AKUMULATOROWY DO NASADEK WIERTARSKICH I FREZERSKICH – ilość zamawiana 2 szt. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021 | Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy, |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
| 2 | Silnik bez szczotkowy komutowany elektronicznie o mocy minimum 250 W | Tak, podać |  |
| 3 | Obroty max. silnika 25000 obr./min. Obroty regulowane w zakresie co najmniej od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich lub system z obrotami silnika regulowanymi od 0 do 26 000 obr/min | Tak, podać |  |
| 4 | Obroty regulowane w zakresie co najmniej od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich | Tak, podać |  |
| 5 | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | Tak |  |
| 6 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 7 | Dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie | Tak |  |
| 8 | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V lub 9,9V , z możliwością serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | Tak, podać |  |
| 9 | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) | Tak |  |
| 10 | Akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak |  |
| 11 | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | Tak |  |
| 12 | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
| 13 | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
| 14 | Nasadka wiertarska typu Jacobs – 2 szt. | Tak |  |
| 15 | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | Tak |  |
| 16 | Nasadka bez kluczykowa wraz z kluczykiem | Tak |  |
| 17 | Zakres minimum. 0,6 - 6,5 mm | Tak, podać |  |
| 18 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 19 | Maksymalna prędkość obrotowa minimum 1000 obr./min. | Tak, podać |  |
| 20 | Moment obrotowy minimum 5 Nm | Tak, podać |  |
| 21 | Nasadka wiertarska małe AO – 2 szt. | Tak |  |
| 22 | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | Tak |  |
| 23 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 24 | Maksymalna prędkość obrotowa minimum 1250 obr./min. | Tak, podać |  |
| 25 | Moment obrotowy minimum 4 Nm | Tak, podać |  |
| 26 | Nasadka do drutów Kirschnera- 2 szt. | Tak |  |
| 27 | Trzy zakresy pracy (co najmniej 0,6-1,8 mm, co najmniej 1,8-3,0 mm, co najmniej 3,0-4,0 mm) | Tak, podać |  |
| 28 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 29 | Moment obrotowy minimum 4 Nm | Tak, podać |  |
| 30 | Nasadka frezerska Harris - 2 szt. | Tak |  |
| 31 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 32 | Maksymalna prędkość obrotowa minimum 250 obr./min. | Tak, podać |  |
| 33 | Moment obrotowy minimum 19 Nm | Tak, podać |  |
| 34 | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson – 2 szt. | Tak |  |
| 35 | Kaniulacja Ø 4 mm | Tak |  |
| 36 | Maksymalna prędkość obrotowa minimum 250 obr./min. | Tak, podać |  |
| 37 | Moment obrotowy minimum 19 Nm | Tak, podać |  |

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Pozycja – 2 PIŁA OSCYLACYJNA – ilość zamawiana 1 szt. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021 | Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy, |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | Tak |  |
| 2 | Silnik bez szczotkowy komutowany elektronicznie o mocy minimum 250 W | Tak, podać |  |
| 3 | Oscylacje regulowane w zakresie minimum od 0 do 12 000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | Tak, podać |  |
| 4 | Głowica obrotowa 360° | Tak |  |
| 5 | Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą | Tak |  |
| 6 | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V lub 9,9 V, z możliwością serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | Tak |  |
| 7 | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | Tak |  |
| 8 | Akumulatory niesterylizowane umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | Tak |  |
| 9 | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
| 10 | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
| 11 | Wychylenie ostrza 4°47' +/- 50' | Tak, podać |  |
| 12 | Kosz stalowy, perforowany – 2 szt. | Tak |  |
| 13 | Uchwyt napędów/pił 2 szt. | Tak |  |
| 14 | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. | Tak |  |
| 15 | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. | Tak |  |
| 16 | Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich | Tak |  |
| 17 | Uchwyt na brzeszczoty Uchwyt na dystalną osłonę drutu Kirschnera min. 1 szt. | Tak |  |
| 18 | Wanna kontenera 1/1 – 2 szt. | Tak |  |
| 19 | Wymiary zewnętrzne 580 x 270 x 130 mm ± 10 mm | Tak, podać |  |
| 20 | Wykonana z aluminium | Tak |  |
| 21 | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | Tak |  |
| 22 | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | Tak |  |
| 23 | Pokrywa kontenera – 2 szt. | Tak |  |
| 24 | Srebrna | Tak |  |
| 25 | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | Tak |  |
| 26 | Filtr mikro porowy, teflonowy na min. 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | Tak |  |
| 27 | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do minimum 13 miejsc – 8 szt. | Tak, podać |  |
| 28 | Brzeszczoty do piły oscylacyjnej: | Tak |  |
| 29 | Brzeszczoty z zakresu długości 25-50 mm, wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacji – 10 szt. | Tak, podać |  |
| 30 | Brzeszczoty o długości 65 mm ± 5 mm – 10 szt. | Tak, podać |  |
| 31 | Brzeszczoty z zakresu o długości 75-100 mm – 10 szt. | Tak, podać |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy