ZAŁĄCZNIK  NR 2c zmiana do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 3 – Dostawa zestawu laparoskopowego z torem wizyjnym w ilości 1 kpl.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZESTAW LAPAROSKOPOWY Z TOREM WIZYJNYM – ilość zamawiana 1 kpl. Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021 |  | Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy, |  |
| Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D |  |  |  |
| 1 | Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D | Tak |  |
| 2 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy wideokamery | Tak |  |
| 3 | Obsługiwane formaty 1080p | Tak |  |
| 4 | Funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwiająca uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  |
| 5 | Wyjścia cyfrowe min. 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI, | Tak |  |
| 6 | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” przez operatora z głowicy kamery | Tak |  |
| 7 | Algorytm redukcji pozwalający w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność | Tak |  |
| 8 | Połączenie ze źródłem światła umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny | Tak |  |
| 9 | Zoom cyfrowy min x1,6 | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali min. 5 stopniowej | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość regulacji kontrastu w skali min. 5 stopniowej | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali min. 5 stopniowej | Tak, podać |  |
| 13 | Zaprogramowane tryby pracy min. chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla min. 3 użytkowników | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji | Tak |  |
| 16 | Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu | Tak |  |
| 17 | Ustawienie języka menu w tym język polski | Tak |  |
| Źródło światła LED |  |  |  |
| 18 | Żywotność modułu LED min. 30000 h | Tak, podać |  |
| 19 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | Tak |  |
| 20 | Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. | Tak, podać |  |
| 21 | Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 22 | Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu | Tak |  |
| 23 | Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf | Tak |  |
| 24 | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji | Tak |  |
| 25 | Typ ochrony CF | Tak |  |
| 26 | Światłowód , długość min 3m, średnica wiązki 4,8mm – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 27 | Optyka laparoskopowa o średnicy 10mm, kąt patrzenia 30 stopni , Kodowanie kąta patrzenia optyki kolorami, Zgodna ze standardem FullHD – oznaczenie standardu na obudowie optyki, długość robocza min. 310 mm, Przeznaczona do sterylizacji parowej i niskotemperaturowej. Gniazdo podłączenia światłowodu zamontowane pod kątem do osi optyki – umożliwiające odpowiednie poprowadzenie światłowodu i chroniące przed uszkodzeniem wiązek, Układ optyczny zakończony szafirowym szkłem wlutowanym w obudowę optyki. – 1 szt. | Tak, podać |  |
| 28 | Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki wykonany z jednego arkusza stali. Zamontowane pozycjonery umożliwiające bezpieczne zamocowanie optyki, Pokrywa do kosza z rączką. – 1 szt. | Tak, podać |  |
| Wideolaparoskop 3D Full HD 30° |  |  |  |
| 29 | Przetworniki obrazu 2x 1/3’’ CMOS | Tak |  |
| 30 | Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą przycisku na wideolaparoskopie) | Tak |  |
| 31 | Zakres pracy wideolaparoskopu umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak |  |
| 32 | Rozdzielczość min. Full HD 1920x1080, skan progresywny | Tak, podać |  |
| 33 | Kąt patrzenia 30° | Tak |  |
| 34 | Konstrukcja - Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka. - Przewód sygnałowy i światłowodowy zintegrowany w jednym przewodzie | Tak |  |
| 35 | Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu. Współpraca z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”. | Tak |  |
| 36 | Przyciski – min. 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. | Tak, podać |  |
| 37 | Zapobieganie parowaniu optyki - Ogrzewanie części roboczej optyki całkowicie zapobiegającej parowaniu podczas zabiegu | Tak |  |
| 38 | Automatyczne ustawienie ostrości - autofocus | Tak |  |
| 39 | Średnica 10mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |
| 40 | Typ ochrony CF | Tak |  |
| 41 | Rękawy sterylne 10 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 42 | Okulary polaryzacyjne – 15 szt. | Tak |  |
| 43 | Okulary polaryzacyjne antyparujące – 5 szt. | Tak |  |
| 44 | Nakładki polaryzacyjne na okulary korekcyjne – 3 szt. | Tak |  |
| Głowica kamery wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS |  |  |  |
| 45 | Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3" CMOS | Tak |  |
| 46 | Progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |
| 47 | Ogniskowa zapewniająca zoom optyczny min. 2x | Tak, podać |  |
| 48 | Min. 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. | Tak, podać |  |
| 49 | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta | Tak, podać |  |
| 50 | Automatyczna regulacja jasności | Tak |  |
| 51 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak |  |
| 52 | Typ ochrony CF | Tak |  |
| 53 | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 54 | Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej | Tak |  |
| Monitor LCD FullHd 2D/3D |  |  |  |
| 55 | Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, | Tak, podać |  |
| 56 | Przekątna ekranu min. 31’’ | Tak, podać |  |
| 57 | Wejścia wideo min. 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x S-Video | Tak, podać |  |
| 58 | Wyjścia wideo min. 2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video | Tak, podać |  |
| 59 | Podświetlenie LED | Tak |  |
| 60 | Kontrast min. 1200:1 | Tak, podać |  |
| 61 | Maksymalna jasność min. 600 cd/m2 | Tak, podać |  |
| 62 | Mocowanie VESSA 100 i 200 | Tak |  |
| Monitor LCD FullHd o przekątnej |  |  |  |
| 63 | Przekątna ekranu mn. 26’’ | Tak, podać |  |
| 64 | Matryca TFT z podświetleniem LED | Tak |  |
| 65 | Rozdzielczość min. 1920x1080 | Tak, podać |  |
| 66 | Wejścia video min. HDMI, VGA | Tak, podać |  |
| Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii i histeroskopii |  |  |  |
| 67 | Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii i histeroskopii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów (artroskopia, urologia) | Tak |  |
| 68 | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy min 5’’ | Tak, podać |  |
| 69 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną | Tak |  |
| 70 | Maksymalna prędkość płukania dla laparoskopii min. 3500 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości | Tak, podać |  |
| 71 | Regulacja przepływu w histeroskopii w zakresie min. 50-500 ml/min | Tak, podać |  |
| 72 | Ciśnienie płukania dla laparoskopii min. 400mmHg | Tak, podać |  |
| 73 | Regulacja ciśnienia płukania w histeroskopii w zakresie min. 15 - 150mmHg | Tak, podać |  |
| 74 | Dwa tryby płukania: standardowy i wysoki | Tak |  |
| 75 | Wydajność ssania min. 4l/min | Tak, podać |  |
| 76 | Dwa tryby ssania | Tak |  |
| 77 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia | Tak |  |
| 78 | Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii i histeroskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 2 szt. | Tak |  |
| 79 | Dren do wytworzenia próżni 30 dniowy, 10 szt./opak. – 1 opak. | Tak |  |
| 80 | Pojemniki plastykowe na odessane płyny, jednorazowe, pojemność 2l, 40 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania |  |  |  |
| 81 | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do min. 45 l/min | Tak, podać |  |
| 82 | Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. | Tak |  |
| 83 | Zaprogarmowane tryby pracy min. chirurgia ogólna, bariatria, pediatryczny, kardio | Tak, podać |  |
| 84 | Regulacja ciśnienia insuflacji min. 1-30 mmHg | Tak, podać |  |
| 85 | Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C, | Tak, podać |  |
| 86 | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | Tak |  |
| 87 | Wskaźnik objętości zużytego gazu | Tak |  |
| 88 | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | Tak |  |
| 89 | Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu | Tak |  |
| 90 | Obsługa poprzez kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 5’’ | Tak, podać |  |
| 91 | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 92 | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | Tak |  |
| 93 | 3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki. | Tak |  |
| 94 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  |
| 95 | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | Tak |  |
| 96 | Przewód do podłączenia CO2 - 1 szt. | Tak |  |
| 97 | Dren do insuflacji z podgrzewaniem gazu – 2 szt | Tak |  |
| 98 | Dreny jednorazowe do oddymiania – 10 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 99 | Filtry wielorazowe do oddymiania – 30 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 100 | Filtry do insuflacji 25 szt./opak. – 1 opak. | Tak |  |
| 101 | Sterownik nożny do funkcji oddymiania - 1szt. | Tak |  |
| Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych |  |  |  |
| 102 | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA | Tak |  |
| 103 | Ramię boczne do monitora | Tak |  |
| 104 | Cztery koła z blokadą | Tak |  |
| 105 | Cztery półki na urządzenia | Tak |  |
| 106 | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę | Tak |  |
| 107 | Uchwyt głowicy kamery | Tak |  |
| 108 | Uchwyt wideolaparoskopu | Tak |  |
| 109 | Uchwyt butli CO2 | Tak |  |
| 110 | Wysięgnik na płyny infuzyjne | Tak |  |
| 111 | Zamykany panel tylny | Tak |  |
| 112 | Szuflada zamykana na klucz | Tak |  |
| Archiwizator Medyczny |  |  |  |
| 113 | Nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD oaz zdjęcia z medycznych źródeł wideo | Tak |  |
| 114 | Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy | Tak |  |
| 115 | Wbudowany monitor dotykowy do obsługi urządzenia – min. 6’’ | Tak, podać |  |
| 116 | Format obrazu: JPG, PNG |  |  |
| 117 | Pamięć wewnętrzna min. 128 GB | Tak, podać |  |
| 118 | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) | Tak |  |
| 119 | Wejście USB 3.0 – min. 3 szt. | Tak, podać |  |
| 120 | Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s | Tak |  |
| 121 | Możliwość podłączenia do system PACS | Tak |  |
| 122 | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB | Tak |  |
| 123 | Wejścia wideo: min. 2 x HDMI | Tak, podać |  |
| 124 | Wyjścia wideo: min. 1x HDMI | Tak, podać |  |
| 125 | Pilot na podczerwień (w zestawie) | Tak |  |
| 126 | Pamięć zewnętrzna w zestawia min. 64 Gb | Tak, podać |  |
| 127 | Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy