ZAŁĄCZNIK  NR 2d zmiana 2 do SWZ

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pakiet 4 – Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 1 sztuka

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji i wystaw, rok produkcji 2021 |  | Tak – podać nazwę handlową, model/typ, producenta, nr katalogowy, |  |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej do drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 3 segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | Tak |  |
| 3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | Tak |  |
| 4 | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem. | Tak |  |
| 5 | Rozstaw pomiędzy kolumnami min. 130 cm | Tak, podać |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 316 kg z uwagi na pacjentów bariatrycznych. | Tak, podać |  |
| 7 | Długość całkowita wózka max. 218 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami max. 77 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami max. 86,5 cm | Tak, podać |  |
| 10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 190 cm, szerokość min. 65,5 cm(*na podstawie wyjaśnień udzielonych w piśmie o sygn. IMŁ/BZ/1-1/BI/ZP/2021 z dnia 08.11.2021 roraz o sygn. IMŁ/BZ/1-3/BI/ZP/2021 z dnia 10.11.2021 r) | Tak, podać |  |
| 11 | Składane, ergonomiczne uchwyty/rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 12 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej. | Tak |  |
| 13 | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak, podać |  |
| 14 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy. | Tak |  |
| 15 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 16 | Barierki boczne chromowane, składane , o wysokości min. 36 cm i długości min. 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | Tak, podać |  |
| 17 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od max. 53 cm do min.86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak |  |
| 18 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0- 90 sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy. | Tak |  |
| 19 | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża. | Tak |  |
| 20 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej 17 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak, podać |  |
| 21 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 22 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak |  |
| 23 | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. | Tak |  |
| 24 | Listwy odbojowe zabezpieczające wszystkie naroża wózka | Tak |  |
| 25 | Możliwość mycia ciśnieniowego wózka | Tak |  |
| 26 | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 315 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak, podać |  |
| 27 | Zwalnianie poręczy bocznych z obu końców leża | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego 
w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy