OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia TAK/NIE-PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna (klasyczna) – 1szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2021 | Podać |  |
| Parametry |  |  |  |
| 1. | Diatermia mono-, bipolarna z modułem / systemem głębokiego zamykania naczyń, wyposażona w czytelny ekran dotykowy wielkości min. 7 cali ,wyświetlacz informujący o parametrach pracy, błędach, ostrzeżeniach, itp. | Tak Podać |  |
|  | Diatermia montowana na wózku. Wózek wyposażony w minimum dwa koła z możliwością blokady. | Tak Podać |  |
| 2. | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji do najważniejszych, pokazując wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu. | Tak Podać |  |
| 3. | Częstotliwość podstawowa pracy minimum 330 kHz | Tak Podać |  |
| 4. | Regulacja nastaw mocy wszystkich funkcji z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie pracy diatermii lub regulacja mocy przez zmianę efektów | Tak Podać |  |
| 5. | Regulacja programowania aparatury – min. 9 konfiguracji nastaw zapisywanych w pamięci aparatu pod określoną nazwą | Tak Podać |  |
| 6. | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 300 W | Tak Podać |  |
| 7. | Ilość trybów cięcia min. 4 | Tak Podać |  |
| 8. | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas każdego trybu cięcia min. 8 | Tak Podać 8 efektów –5 pkt.; powyżej 8 efektów – 10 pkt. |  |
| 9. | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 200W | Tak Podać |  |
| 10. | Ilość koagulacji do dyspozycji min. 4 ( intensywna, preparująca, preparująca – z minimalnym efektem termicznym, delikatna, miękka, forsowna, uniwersalna – preparująca, natryskowa oraz z możliwością uruchomienia trybów koagulacji monopolarnej specjalistycznej) | Tak Podać |  |
| 11. | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120 W | Tak Podać |  |
| 12. | Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla trybu koagulacji natryskowej w skali min. 2-stopniowej ( niezależnie od nastawień mocy) | Tak Podać |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnej koagulacji monopolarnej z dwóch gniazd jednocześnie | Tak/Nie - Podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 14 | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej min. 120W | Tak Podać |  |
| 15. | Praca koagulacją bipolarną w trybie auto-start z programowalnym opóźnieniem lub z włącznika nożnego | Tak Podać |  |
| 16. | Praca koagulacją bipolarną w trybie auto-stop | Tak Podać |  |
| 17. | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń o średnicy min. do 7 mm | Tak Podać |  |
| 18. | Regulacja intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | Tak Podać |  |
| 19. | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 2 szt. - do zamykania naczyń/resekcji bipolarnej – min. 1 szt. - neutralne – 1 szt. | Tak Podać |  |
| 20. | Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej). | Tak Podać |  |
| 21. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | Tak/Nie – Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22. | Układy kontroli minimum: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej; - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta; - układ kontroli czasu aktywacji | Tak Podać |  |
| 23. | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | Tak Podać |  |
| 24. | Funkcja (-e) dodatkowej ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikowanej elektrody neutralnej, uwzględniająca m. in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, właściwości skóry, itd. – włączana przez użytkownika np. przy operacji pacjentów wyniszczonych | Tak/Nie - Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 25. | Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia i koagulacji | Tak Podać |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe, moduły sterowane z modułu głównego: - odsysacz dymu z pola operacyjnego; - pompę irygacyjno – ssącą; - przystawkę argonową ( Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością uruchomienia wewnętrznego modułu argonu); | Tak Podać |  |
| Wyposażenie diatermii chirurgicznej |  |  |  |
| 1. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość min. 14 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem min. 14 stopni, elektrody szczęk pokryte nanopowłoką minimalizującą przywieranie tkanek, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem - 6 szt. | TAK, podać ilość sztuk w opakowaniu |  |
| 2. | Przewód do pincety bipolarnej, złącze dwubolcowe, długość przewodu min. 4,0 m, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, odpowiedni do penset z wtykami płaskimi - 1 szt. | Tak Podać |  |
| 3. | Elektroda kulkowa o średnicy min. 5,0 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości min. 4,0 cm, średnica trzonka 2,4 mm – 3 szt. | Tak Podać |  |
| 4. | Elektroda igłowa, delikatna, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, długość całkowita min. 5,5 cm, długość robocza min. 2,54 cm, średnica trzonka 2,4 mm – 2 szt. | Tak Podać |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. min. 4,0 m, złączem trójbolcowym oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, minimum 50 cykli sterylizacji – 10 szt. | Tak Podać |  |
| 6. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku min. 4 cm, długość przewodu min. 4,0 m, – 2 szt. | Tak Podać |  |
| 7. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona o powierzchni co najmniej 90 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym lub z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta – 50 szt. | Tak Podać |  |
| 8. | Włącznik nożny dwuprzyciskowy | Tak Podać |  |
| 9. | Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, całkowita długość: min. 4,0 cm, długość robocza: min. 1 cm, średnica min. 3,0 mm - 2 szt. | Tak Podać |  |
| 10. | Jednorazowa elektroda monopolarana, pętla wolframowa,20 mm × 15 mm, długość trzonu min 13 cm, średnica trzonka 2,4 mm, 1 opakowanie zbiorcze 10 szt. – 10 szt. | Tak Podać |  |
| 11. | Pinceta bipolarna , całkowita długość: min. 12,0 cm, prosta, końcówka: min. 0,7 mm – 1 szt. | Tak Podać |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak Podać 24 miesiące – 0 pkt.; 25-48 miesięcy – 3 pkt.; powyżej 48 miesięcy - 5 punktów |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak Podać |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak Podać |  |
| 4. | Diatermia chirurgiczna zastępcza w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak Podać |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 10 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak Podać |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy w okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak Podać |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrobu, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak Podać |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrobu, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak Podać |  |
| Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania diatermii chirurgicznej | Tak Podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak Podać |  |