Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry techniczne respiratora stacjonarnego – 5 szt.

|  | Parametr Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Kraj | TAK/podać |  |
|  | Model/Typ | TAK/podać |  |
|  | Rok Produkcji - 2018 | TAK/podać |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | TAK/podać |  |
|  | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4kg | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz. Respirator musi podtrzymać pracę w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany jest komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV / Assist-lPPV. | TAK/podać |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja SPONTANICZNA. Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu | TAK/podać |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP /CPAP. | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo PAP, APRV | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością lub tryb PAV+ lub adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo Tryb BiPAP, Bilevel, DuoPAP z gwarantowaną objętością- 2 pkt, Pozostałe-0 pkt | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV. Wymaga się, aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. | TAK/podać |  |
|  | Wdech manualny. Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego | TAK/podać |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamianą wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej z możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, | TAK/podać |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. | TAK/podać |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. | TAK/podać |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. Respirator wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. | TAK/podać |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ ASB. Respirator wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. | TAK/podać |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego tak aby zapewnić najniższe z możliwych ciśnień by osiągnąć założona objętość oddechową. | TAK/podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, ARC, TRC. Respiratory wyposażone w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta [SBT). | TAK/podać |  |
|  | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie analizy EtC02, częstości i objętości oddechów albo tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej z regulacja alarmów próby -1 pkt Pozostał- 0 pkt | TAK/podać |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej realizowany przez respirator | TAK/ podać |  |
|  | Wyświetlanie wyniku pomiaru czynnościowej pojemności zalegającej na ekranie respiratora i nastawami za pomaca menu Wyświetlanie pomiaru na ekranie respiratora oraz nastawy pomiaru z menu respiratora- Tak- 2pkt Nie-0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Wyznaczanie ciśnienia w tchawicy lub PAV+ lub adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo Pomiar ciśnienia w tchawicy – 1 pkt, Pozostałe - O pkt | TAK/podać |  |
|  | Pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykow lub dostawa respiratora wyposażonego w automatyczny manewr kreślenia dużej pętli ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów oraz graficzną prezentacja obrazu płuc pacjenta z możliwością kalibracji zapamiętania obrazu odniesienia. Tak-2 pkt Nie- 0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Moduł realizujący pomiary i obrazujący zmierzone parametry na ekranie respiratora: VC02- wytwarzania dwutlenku węgla, V02- zużycia tlenu, RQ-wskaźnika oddechowego, EE- wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym. Nastawy pomiarów, zarzadzanie danymi poprzez menu respriatora lub urzadzenie zewnętrzne przeznaczone do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej realizujacy pomiary z wykorzystaniem paramagnetycnego czujnika tlenu. Tak-2 pkt. Nie- 0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Obliczenia wentylacyjne; Vd/Vt, Vds-wentylacja przestrzeni martwej Tak- 1 pkt, Nie- 0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Obliczanie i prezentowanie VC02 lub VTC02 Tak- 1 pkt, Nie- 0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 5-100/min | TAK/podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów. Wymagany zakres minimalny: 20-1800ml | TAK/podać |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych. Wymagany zakres minimalny 6-120 I/min. | TAK/podać |  |
|  | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: Ew zakresie od min. 1:9 do 4: 1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub AROS. Wymagany zakres minimalny: 5-80cmH20 | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ ASB. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub AROS. Wymagany zakres minimalny: 0-60cmH20 | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP /CPAP. Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowa wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP /CPAP np. z AROS. Wymagany zakres minimalny: do 45 cmH20 | TAK/podać |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH20 | TAK/podać |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowa wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: do 30 cmH20 | TAK/podać |  |
|  | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na dolnym poziomie ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL | TAK/podać |  |
|  | Czas plateau. regulacja czasu plateau, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum od 0,0 sekund do 2,0 sekund | TAK/podać |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie od 0,25 do 5,0 sekund. | TAK/podać |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia, co jest szczególnie istotne w trybie z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,5 sekundy do minimum 15 sekund | TAK/podać |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV / ASB w zakresie minimum 10- 70% | TAK/podać |  |
|  | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to ad 1,0 I/min do 9,0 I/min. | TAK/podać |  |
|  | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum -1,0 do- 10,0 cmH2O. | TAK/podać |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie | TAK/podać |  |
|  | Automatyczna detekcja pacjenta | TAK/podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21 % do 100% | TAK/podać |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy wdechowej. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej | TAK/podać |  |
|  | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. respirator umożliwia wykonanie manewru pauzy. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo- wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP | TAK/podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków umożliwia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | TAK/podać |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 4 krzywych jednocześnie na ekranie | TAK/podać |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. Funkcja ta umożliwia lepszą diagnostykę stanu pacjenta. | TAK/podać |  |
|  | Graficzna prezentacja jednej z pętli ciśnienie-objętość, przepływ - objętość. Funkcja polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta. | TAK/podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 24- godzinnych. ułatwiająca przegląd monitorowanych parametrów i diagnostykę pacjenta | TAK/podać |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość 0,2% w formie cyfrowej. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego elektronicznego czujnika- 2 pkt, czujnik galwaniczny- 0 pkt | TAK/podać |  |
|  | Całkowita częstość oddychania. Respirator musi posiadać pomiar rzeczywistej całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Całkowita objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia Plateau w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP /CPAP. Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość jej w formie cyfrowej lub mierzyć podatność dynamiczną | TAK/podać |  |
|  | Opory płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru oporów płuc i wyświetlić wartość oporów w formie cyfrowej | TAK/podać |  |
|  | Respirator wyposażony w moduł nebulizacji, puls oksymetru oraz kapnografii | TAK/podać |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt). Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej. | TAK/podać |  |
|  | Pomiar NIF negatywnej siły wdechowej. Pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta. Pomiar realizowany za pomocą dedykowanej automatycznej procedury z wynikiem prezentowanym w dedykowanym oknie pomiaru NIF. | TAK/podać |  |
|  | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Pomiar istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta. | TAK/podać |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta | TAK/podać |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia. Respirator musi informować o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiej obsługę oddechowej. Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy lub wizualny | TAK/podać |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. Respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej oraz posiadać regulowany alarm wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny | TAK/podać |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem. Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych | TAK/podać |  |
|  | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK/podać |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK/podać |  |
|  | Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci i wzrostu pacjenta Na podstawie wagi, płci i wzrostu- 1 pkt, Na podstawie 2/3 parametrów bądź 1/3 parametrów – 0 pkt | TAK/podać |  |
|  | Respirator musi posiadać funkcję autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK/podać |  |
|  | Nebulizator, elektronicznie sterowany mikropompa. Wielkość cząsteczki poniżej. 5 mikrona MMAD. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | TAK/podać |  |
|  | Respirator ma być wyposażony w 5 kompletnych układów oddechowych jednorazowych, 2 zastawki wydechowe- sterylizowalne lub wydechowe filtry przeciwbakteryjne z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych i 10 szt. wielorazowych | TAK/podać |  |
|  | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | TAK/podać |  |
|  | Respirator z możliwością umieszczenia na kolumnie Tak- 1 pkt, Nie- 0 pkt | TAK/NIE podać |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK/podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja 24 m-cy – 0 pkt Gwarancja 36 m-cy- 5 pkt | TAK/podać |  |
|  | Zamawiający przewiduje, że respiratory będą pracować 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych przeglądów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie zaoferowanej gwarancji | TAK/podać |  |