OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Pompa infuzyjna perystaltyczna – 10szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna perystaltyczna – 10szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1 | Pompa objętościowa do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych sterowana elektronicznie | Tak |  |
| 2 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 | Tak |  |
| 4 | Waga do 2,5 kg | Tak, podać |  |
| 5 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy infuzji 25 ml/godz. | Tak, podać | Zakres minimalny – 0 pkt, szerszy zakres – 1 pkt |
| 6 | Zakres szybkości dozowania min. 0,1-1000ml/h | Tak, podać | Zakres minimalny – 0 pkt, szerszy zakres – 1 pkt |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, μg, mg, g, IE, kIE, jednostki molowe na kg, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | Tak |  |
| 8 | Dokładność infuzji <5% | Tak, podać |  |
| 9 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |
| 10 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
| 11 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
| 12 | Możliwość odłączania detektora kropli | Tak |  |
| 13 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | Tak |  |
| 14 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, | Tak |  |
| 15 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
| 16 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 6 poziomów. | Tak, podać | 6 poziomów – 0 pkt >6poziomów – 1 pkt |
| 17 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| 18 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
| 19 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
| 20 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | Tak |  |
| 21 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
| 22 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | Tak, podać | ≥1200 zdarzeń – 1pkt |
| 23 | Podwójny mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym – jeden w pompie drugi na drenie | Tak |  |
| B. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2 | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak/podać serwis (nazwa, adres) |  |
| 3 | Koszty w szczególności: przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca | Tak |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), nieodpłatnie , gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | Tak |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe | Tak |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do czynności serwisowych max. 48 godzin liczony do momentu zgłoszenia naprawy (w dni robocze) | Tak/podać |  |
| 7 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | Tak |  |
| 8 | W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | W razie potrzeby wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 10 | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku | Tak/podać nr faksu i/lub e-mail |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym | Tak |  |
| 12 | Instrukcje w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 13 | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak/podać |  |
| 14 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak/ podać wykaz podmiotów wraz z adresami |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak/ podać wykaz dostawców wraz z adresami |  |
| C. Szkolenie |  |  |  |
| 1 | Nieodpłatne szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia – personel lekarski i pielęgniarski – min. po 1 godzinie – w uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  |