OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Negatoskop cyfrowy – 3szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Negatoskop cyfrowy – 3szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach sali operacyjnej. | Tak |  |
| 3 | Negatoskop wykonany do zawieszenia na ścianie | Tak |  |
| 4 | Obudowa wysokogatunkowa blacha gwarantująca łatwość dezynfekcji | Tak |  |
| 5 | Szyba z wielokrotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | Tak |  |
| 6 | Klawiatura składana, podfoliowa z powloką antybakteryjną z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne | Tak |  |
| 7 | Stacja DVD+/-RW LightScribe | Tak |  |
| 8 | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, z wielokrotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych | Tak |  |
| 9 | Dwa gniazda USB 2.0 lub 3.0 zabezpieczone przed zalaniem | Tak |  |
| 10 | Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem | Tak |  |
| 11 | System operacyjny Windows 7 lub równoważny system operacyjny | Podać: |  |
| 12 | Procesor Intel min. i3 3,40 GHz lub kompatybilny lub równoznaczny lub wyższy | Podać |  |
| 13 | Płyta Główna Intel - Pamięć RAM 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB lub kompatybilna lub równoznaczna lub wyższa | Podać: |  |
| 14 | Dysk twardy HDD min. 500 GB , Dysk twardy HDD ≥1TB – 1 pkt | Podać: |  |
| 15 | Karta graficzna – profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładnością odwzorowania obrazu | Podać: |  |
| 16 | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14 | Tak |  |
| 17 | Przekątna monitora 47cali | Tak |  |
| 18 | Rozdzielczość monitora 1920x1080 – 2Mpix | Tak |  |
| 19 | Jasność monitora min. 700 cd/m2 | Podać: |  |
| 20 | Kontrast monitora min. 1000:1 | Podać: |  |
| 21 | Kąty widzenia monitora poziom/pion - 178˚/178˚ | Podać: |  |
| B. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2 | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3 | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4 | Negatoskop cyfrowy zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6 | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 14 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak/ podać wykaz podmiotów wraz z adresami |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak/ podać wykaz dostawców wraz z adresami |  |
| C. Szkolenie |  |  |  |
| 1 | Nieodpłatne szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. | Tak |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |