OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Diatermia chirurgiczna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna – 2szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1. | Urządzenie oparte na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów zewnętrznych (impedancji tkanki, system reagujący na zmieniające się warunki tkankowe) | Tak |  |
| 2. | Trzy tryby monopolarne, cięcie, koagulacja i tryb V (efekt noża harmonicznego), aktywowane z jednego urządzenia za pomocą oddzielnych włączników | Tak |  |
| 3. | Osobny tryb monopolarny pozwalający dzięki dostarczonej mocy na rozdzielenie tkanek z zachowaniem hemostazy bez rozprzestrzeniania się efektu termicznego jak w przypadku koagulacji | Tak |  |
| 4. | Automatyczne przejście z furgulacji na spray przy nastawach od 60 Watt w trybie V | Tak |  |
| 5. | Dwa wejścia monopolarne, wejście bipolarne oraz dwa wejścia systemu zamykania naczyń wszystko w jednej platformie | Tak |  |
| 6. | Automatyczny adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej działający w zakresie od 5-135 Ώ | Tak |  |
| 7. | Trzy tryby bipolarne: low, standard, macro | Tak |  |
| 8. | Funkcja autobipolar | Tak |  |
| 9. | Wyświetlacze dotykowe LCD | Tak |  |
| 10. | Złącza automatycznie rozpoznające końcówkę, dobierające odpowiednią moc oraz nie pozwalające na omyłkowe przejścia do innych funkcji generatora | Tak |  |
| 11. | System kontroli jakości styku REM (Return Electrode Monitoring) | Tak |  |
| 12 | System kontroli jakości styku REM o częstotliwości próbkowania 140±10 Hz | Tak, podać |  |
| 13. | Moc (max) trybu bipolarnego 95 W±5 W | Podać: |  |
| 14. | Moc (max) trybu monopolarnego 300 W±5 W Tak | Podać: |  |
| 15. | Moc (max) trybu noża harmonicznego 200 W±5 W | Podać: |  |
| 16. | Moc (max) koagulacji monopolarnej 200 W±5 W | Podać: |  |
| 17. | Moc (max) systemu stapiania naczyń 350 W±5 W | Podać: |  |
| 18. | System zamykania naczyń, pęczków naczyń oraz naczyń limfatycznych do 7 mm włącznie | Tak |  |
| 19. | Możliwość podłączenia dwóch końcówek systemu zamykania naczyń jednocześnie do jednego generatora | Tak |  |
| 20. | Ekran lub ekrany aktywne mają być podświetlone, ekran nieaktywny przyciemniony Tak – 2 pkt, nie – 0pkt | Tak/Nie |  |
| 22. | Rozpoznawanie i automatyczna adaptacja parametrów używanej końcówki | Tak |  |
| 23. | Wytrzymałość zamknięcia naczyń na rozerwanie min. 350mmHg | Podać: |  |
| Wyposażenie platformy energetycznej |  |  |  |
| 1. | Elektroda jednorazowa bierna dwudzielna typu PolyHesive Gel – 200 szt. | Tak |  |
| 2. | Kabel elektrody neutralnej wielorazowy o długości min. 4 m - 1szt. | Tak |  |
| 3. | Uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z opcją cięcia i koagulacji w rękojeści z przewodem silikonowym długości min. 4 m – 5 szt. | Tak |  |
| 4. | Elektroda nożowa, długość całkowita 7 cm, długość robocza około 3 cm – 5 szt. | Tak |  |
| 5. | Elektroda igłowa, długość całkowita 6-8 cm, długość robocza około 2-3 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 6. | Penseta bipolarna, długość całkowita 15-16 cm, zakończenie 0,7 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Kabel do pensety bipolarnej – 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Pedał do aktywacji nożnej systemu zamykania naczyń i pencety bipolarnej – 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Kleszczyki wielorazowe do systemu uszczelniania naczyń do 7 mm włącznie typu LigaSure długości min. 23 cm – 1 szt. | Tak |  |
| 10. | Nakładka jednorazowa kleszczyków wielorazowych do systemu uszczelniania naczyń do 7 mm włącznie typu LigaSure o długości min. 23 cm – 7 szt. | Tak |  |
| 11. | Kleszczyki wielorazowe do systemu uszczelniania naczyń do 7 mm włącznie typu LigaSure długości 27 cm zagięte bransze – 1 szt. | Tak |  |
| 12. | Nakładka na kleszczyki wielorazowe do systemu uszczelniania naczyń do 7 mm włącznie typu LigaSure długości min. 27 cm zagięte bransze – 7 szt. | Tak |  |
| 13. | Narzędzia jednorazowego użytku typu Liga Sure długości 20 cm do uszczelniania preparowania i przecinania naczyń o średnicy 10 mm z ręczną lub nożną aktywacją – 5 szt. | Tak |  |
| 14. | Narzędzia jednorazowego użytku typu Liga Sure długości 37 cm do uszczelniania preparowania i przecinania naczyń o średnicy 5 mm z ręczną lub nożną aktywacją – 5 szt. | Tak |  |
| 15. | Narzędzia jednorazowego użytku typu Liga Sure długości 37 cm do uszczelniania preparowania i przecinania naczyń o średnicy 10 mm z ręczną lub nożną aktywacją – 5 szt. | Tak |  |
| 16. | Uchwyt jednorazowy precyzyjny długości min. 16-17 cm z zapinką i porcelanowymi branszami – 3 szt. | Tak |  |
| 17. | Wózek do platformy energetycznej – 1 szt. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak, podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Diatermia chirurgiczna zastępcza w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| H. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania diatermii chirurgicznej | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |