OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Kardiomonitor – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ | Parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor – 1szt. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |  |
| A. Parametry |  |  |  |  |
| 1. | Kardiomonitor o budowie modułowej z wyjmowanymi przez użytkownika modułami pomiarowymi. | Tak |  |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | Tak, podać: |  |  |
| 3. | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 17 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli zintegrowany z jednostką główną kardiomonitora | Podać: |  | Wartość największa 5 punktów; wartość graniczna 0 punktów; pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika | Tak |  |  |
| 5. | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie | Tak |  |  |
| 6. | Menu i obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |  |
| 7. | Trendy graficzne i w formie tabel z okresu min. 72 godzin Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w całym okresie min. 72 godzin w celu zapewnienia dokładności | Tak, podać |  | Rozdzielczość 6-10sekund – 0 punktów ≤5 sekund – 5 punktów |
| 8. | Jednoczesna prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie z możliwością wyboru minimum 4 prędkości kreślenia krzywych | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 5 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) z możliwością szybkiego przełączania pomiędzy ekranami | Tak, podać: |  |  |
| 10. | Alarmy wizualne oraz akustyczne, min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów z funkcją ustawienia progów alarmów wszystkich parametrów oraz wyłączania poszczególnych alarmów | Tak, podać: |  |  |
| 12. | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | Tak |  |  |
| 13. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. minimum 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, dwóch kanałów ciśnienia inwazyjnego, krzywej kapnografii z okresu min. 72 h Archiwum min. 100 zdarzeń z zapamiętaniem wszystkich wartości cyfrowych i co najmniej 5 krzywych (nie tylko EKG) | Tak, podać: |  |  |
| 14. | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | Tak |  |  |
| 15. | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | Tak |  |  |
| 16. | Wbudowane złącze RJ-45 pozwalające w przyszłości na połączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz z centralą monitorującą | Tak |  |  |
| B. Moduł EKG |  |  |  |  |
| 1. | Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | Tak |  |  |
| 2. | Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | Podać: |  |  |
| 3. | Możliwość wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) | Tak |  |  |
| 4. | Obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego oraz 7 odprowadzeń EKG z kabla 5-żyłowego | Tak |  |  |
| 5. | Detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową | Tak |  |  |
| 6. | Zabezpieczone wejście wzmacniacza EKG przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami w.cz. | Tak |  |  |
| 7. | Analiza odcinka ST z co najmniej 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego z prezentacją wartości cyfrowej oraz trendów | Tak |  |  |
| 8. | Analiza co najmniej 10 kategorii arytmii | Tak |  |  |
| 9. | Respiracja metodą impedancyjną z wyświetlaniem wartości cyfrowej i fali oddechu | Tak |  |  |
| 10. | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 5-120 oddechów /min | Tak |  |  |
| 11. | Alarm bezdechu w zakresie od 5 s do min. 40 s | Tak |  |  |
| 12. | Prezentacja fali oddechu | Tak |  |  |
| 13. | Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | Tak |  |  |
| 14. | Wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | Tak |  |  |
| C. Moduł saturacji |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – Nellcor OxiMax | Tak |  |  |
| 2. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
| 3. | Wartość saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak |  |  |
| 4. | Tętno obwodowe w zakresie min. 20-250 1/min. | Tak |  |  |
| 5. | Wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 do podłączania czujników jedno- i wielo- razowych i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | Tak |  |  |
| D. Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia (NIBP) |  |  |  |  |
| 1. | Zakres min. od 15 do 260 mmHg | Podać: |  |  |
| 2. | Pomiar możliwy u różnych grup wiekowych | Tak |  |  |
| 3. | Pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 420 min | Podać: |  |  |
| 4. | Pomiaru ciągły automatyczny oraz na żądanie (ręczny) | Tak |  |  |
| 5. | Pomiar wartości tętna z mankietu z prezentacją na ekranie | Tak |  |  |
| 6. | Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | Tak |  |  |
| 7. | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | Tak |  |  |
| 9. | Szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru | Tak |  |  |
| 10. | Wyposażenie do modułu - 2 mankiety dla dorosłych i uniwersalny wężyk z szybkozłączką. | Tak |  |  |
| E. Moduł pomiaru temperatury |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar temperatury w dwóch kanałach | Tak |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru: min. 5 – 45 °C z dokładnością min. 0,1°C | Podać: |  |  |
| 3. | Pomiar temperatury powierzchniowej lub wewnętrznej | Tak |  |  |
| 4. | Wyposażenie: wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy i głęboki ( sonda rektalna) | Tak |  |  |
| F. Moduł ciśnienia inwazyjnego (IBP) |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch kanałach. | Tak |  |  |
| 2. | Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -30 do 310 mmHg | Podać: |  |  |
| 3. | Pomiar pulsu min 20-280 1/min | Podać: |  |  |
| 4. | Czułość wejścia: 5µV/V/mmHg | Tak |  |  |
| 5. | Prezentacja krzywej i wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz pulsu | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość dowolnej zmiany zakresu wyświetlanej fali ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru | Tak |  |  |
| 7. | Możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru. | Tak |  |  |
| 8. | Wyposażenie - zestaw do pomiaru ciśnienia inwazyjnego dla każdego kanału | Tak |  |  |
| G. Moduł kapnometrii |  |  |  |  |
| 1. | Zakres pomiaru: 0 – 99 mmHg z prezentacją wartości na wdechu i wydechu | Tak |  |  |
| 2. | Prezentacja fali kapnograficznej | Tak |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru oddechów: 0 – 99 1/min | Tak |  |  |
| 4. | Funkcja nadzoru bezdechu: min. 5-50 s. | Podać: |  |  |
| 5. | Prezentacja fali oddechu | Tak |  |  |
| 6. | Wyposażenie – zestaw do pomiaru CO2 | Tak |  |  |
| 7. | Uchwyt ścienny do każdego kardiomonitora | Tak |  |  |
| 8. | Symulator pacjenta następujących parametrów: EKG (podłączenie kabla 2,3,4,5) – żyłowego, oddech, temperatura, ciśnienie inwazyjne – 1szt. na zestaw kardiomonitorów. | Tak |  |  |
| H. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 4. | Kardiomonitor zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |  |
| I. Szkolenie |  |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania kardiomonitora | Tak |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |