OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 4szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 4szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie przenośne - ciężar poniżej 8 kg (razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli) | Tak podać |  |
| 2. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (minimum klasa IP22 wg IEC529) | Tak |  |
| 3. | Temperatura pracy w zakresie min. od 0 do 40ºC | Tak podać |  |
| 4. | Automatyczny codzienny test poprawności funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) | Tak |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50 Hz | Tak podać |  |
| 6. | Wbudowana ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | Tak |  |
| 7. | Zasilanie awaryjne akumulatorowe - czas pracy: - min. 4 godz ciągłego monitorowania EKG lub - min. 3 godz. ciągłego monitorowania EKG i stymulacji - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak podać |  |
| 8. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na panelu czołowym lub na akumulatorze, widoczny bez włączania urządzenia | Tak podać |  |
| 9. | Czas ładowania akumulatora/ów do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny Poniżej 3 godzin – 1 pkt | Tak podać |  |
| 10. | Akumulatory ze zminimalizowanym efektem pamięci litowo-jonowe , pojemność min. 5 Ah | Tak podać |  |
| B. Deffibrylacja |  |  |  |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa zapewniająca pełną skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii i prądu | Tak podać |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
| 3. | Możliwość wykonania kardiowersji – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG i zewnętrznego kardiomonitora | Tak podać |  |
| 4. | Energia maksymalna defibrylacji min. 200J | Tak podać |  |
| 5. | Czas ładowania do energii maksymalnej max 8 sekund Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 7 s. – 1pkt | Tak podać |  |
| 6. | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak opisać |  |
| 7. | Pełne sterowanie defibrylacją za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie, wydruk) | Tak podać |  |
| 8. | Minimum 15 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | Tak podać |  |
| 9. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
| C. Stymulacja |  |  |  |
| 1. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak Podać |  |
| 2. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak Podać |  |
| 3. | Prąd stymulacji w zakresie min 0-120 mA | Tak Podać |  |
| 4. | Stała szerokość impulsu min. 40 ms | Tak Podać |  |
| 5. | W cenie oferty minimum 5 kompletów elektrod do stymulacji | Tak podać |  |
| D. EKG |  |  |  |
| 1. | Monitorowanie min. 3 odprowadzeń EKG | Tak Podać |  |
| 2. | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 0-300 /min z dokładnością +/5% | Tak Podać |  |
| 3. | Programowane przez użytkownika pasmo przenoszenia (min. 3 różne wartości) | Tak Podać |  |
| 4. | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-2,0 cm/mV | Tak podać |  |
| E. Pulsoksymetria |  |  |  |
| 1. | Technologia pomiaru odporna na zakłócenia: Masimo SET lub FAST | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak podać |  |
| 3. | Programowane przez użytkownika czas uśredniania pomiaru (minimum 3 wartości) oraz czułość pomiaru | Tak podać |  |
| 4. | W komplecie czujnik wielorazowy klips dla dorosłych | Tak |  |
| F. Rejestracja |  |  |  |
| 1. | Ekran kolorowy LCD lub LCD TFT o przekątnej min. 6'' o wysokim kontraście | Tak podać |  |
| 2. | Prezentacja min. 3 kanałów EKG na ekranie | Tak podać |  |
| 3. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier | Tak |  |
| 4. | Szybkość wydruku min. 25 mm/sek | Tak Podać |  |
| 5. | Pamięć wewnętrzna min. 300 epizodów z fragmentami zapisu EKG | Tak Podać |  |
| 6. | Możliwość zapisu danych na kartach pamięci | Tak |  |
| 7. | Możliwość wydruku 1 i 3 kanałów jednocześnie | Tak |  |
| G. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Defibrylator zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| H. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania defibrylatora | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |