OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Stół operacyjny – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół operacyjny – 1szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1. | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektro mechanicznym lub elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej. | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, stopów aluminium , pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego typu ABS | Tak |  |
| 3. | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG na całej długości bez żadnych nieprzeziernych elementów poprzecznych | Tak |  |
| 4. | Podstawa stołu o ergonomicznym kształcie umożliwiająca wsunięcie stóp stojącego przy stole operatora. | Tak |  |
| 5. | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - segment głowowy, - segment plecowy - segment lędźwiowy, - segment nożny dwuczęściowy | Tak |  |
| 6. | Materace segmentów blatu: o grubości min 70 mm, antystatyczne, bezszwowe, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące | Tak, podać |  |
| 7. | Wymiary stołu: - długość 210 [cm] ±5cm - szerokość leża bez szyn akcesoryjnych 55cm [cm] ±1cm | Tak, podać: |  |
| 8. | Cztery podwójne koła o średnicy min. 12 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Centralna blokada mechaniczna za pomocą dźwigni nożnej w szczycie stołu od strony głowy pacjenta. Możliwość ustawienia funkcji do jazdy z kołem kierunkowym, funkcji do manewrowania i blokady | Tak |  |
| 10. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 340 kg ( 340-359kg - 0pkt; 360 kg i więcej – 1 pkt) | Tak, podać |  |
| 11. | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - sekcja pleców, - pozycja „0” | Tak |  |
| 12. | Sekcja głowy regulowana ręcznie w dwóch płaszczyznach: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową min. -45°/+45°, możliwość wypiętrzenia segmentu podgłówka względem blatu stołu o min. 8 cm | Tak, podać |  |
| 13. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -45°/+75° (zakres szerszy – 1 pkt) | Tak, podać |  |
| 14. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 55 do 93 cm (zakres szerszy – 1 pkt) | Tak, podać |  |
| 15. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej lub pneumatycznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -100°/+30° | Tak, podać |  |
| 16. | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg - odchylenie na boki min.90° | Tak, podać |  |
| 17. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji Trendelenburga min. 25° Zakres regulacji >30ͦ -1 pkt | Tak, podać |  |
| 18. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 25 ͦ Zakres regulacji >30ͦ -1 pkt | Tak, podać |  |
| 19. | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min. 25° w każdą stronę | Tak, podać |  |
| 20. | Stół wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie min. 35cm sterowaną z pilota przewodowego | Tak, podać |  |
| 21. | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu typu poziomy bolec - wpust.(mechanizmy szybkomocujące zatrzaskowe bez pokręteł i dźwigni) | Tak |  |
| 22. | Możliwości awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównego pilota ręcznego na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | Tak |  |
| 24 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej („0”)po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego lub dwóch przycisków na pilocie lub na panelu awaryjnym na kolumnie stołu. | Tak |  |
| 25 | Informacja o stanie naładowania akumulatora na kolumnie stołu | Tak |  |
| 26 | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu | Tak |  |
| 27 | Stół wyposażony w komplet akumulatorów z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego w przypadku rozładowania lub uszkodzenia, sterowany z pilota przewodowego lub bezprzewodowego oraz panelu na kolumnie stołu. | Tak |  |
| 28 | Anestezjologiczna podpórka ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu z zaciskiem automatycznym pozwalającym na szybkie mocowanie bez mechanizmów śrubowych do bocznej szyny akcesoryjnej stołu – 2 kpl. Pas do mocowania pacjenta z regulacją i wyściółką przeciwodleżynową – 1 szt Ekran anestezjologiczny – 1 szt Podpory kolanowe ginekologiczne z wyściółką przeciwodleżynową wraz z zaciskami mocującymi do szyn akcesoryjnych – 1 kpl, Miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej na obrotowym wysięgniku mocowanym do szyny alcesoryjnej– 1 szt | Tak |  |
| B. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Stół zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 10 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| D. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania stołu operacyjnego | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |