OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 4szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 4szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1 | Przeznaczony do podgrzewania krwi, preparatów krwiopochodnych, płynów infuzyjnych, płynów do wlewu dożylnego oraz płynów używanych do przemywania | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 2 | Urządzenie do pracy ciągłej z możliwością do pozostawienia dla jednego pacjenta w czasie do 24 godzin | Tak |  |
| 3 | Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody | Tak |  |
| 4 | Możliwość regulacji zakresu temperatur min. 30 – 39 oC Szerszy zakres – 1 pkt | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres przepływu min. 20 – 800 ml/min | Tak, podać |  |
| 6 | Pomiar i wyświetlanie całkowitej objętości podanego płynu | Tak |  |
| 7 | Pomiar i wyświetlanie aktualnego przepływu | Tak |  |
| 8 | Temperatura ustawiona równa temperaturze uzyskiwanej na końcu linii | Tak |  |
| 9 | Programowana wstępnie temperatura pracy 37ºC ±1ºC | Tak |  |
| 10 | Auto-test podczas uruchamiania urządzenia | Tak |  |
| 11 | Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 40 s - brak czasu nagrzewania urządzenia Podłączenie i gotowość do użycia w czasie poniżej 30 s - 1pkt | Tak, podać |  |
| 12 | Układ alarmu przekroczenia temperatury: sygnalizacja wizualna i dźwiękowa z możliwością czasowego wyciszenia | Tak |  |
| 13 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD do komunikacji z użytkownikiem | Tak |  |
| 14 | Możliwość łatwego mocowania min. do stojaka do kroplówek | Tak |  |
| B. Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z wbudowaną listwą zasilającą | Tak |  |
| 2 | Zestaw jednorazowy do przepływów przynajmniej do 400ml/min – 5 szt. | Tak, podać |  |
| C. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych zastępcze w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| D. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |