OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Respirator – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirator – 5szt. |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak, podać |  |
| 2. | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600hPa | Tak, podać |  |
| 4. | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg Waga respiratora bez podstawy jezdnej ≤8kg- 1pkt | Tak, podać |  |
| 5. | Zasilanie 100-240 V 50 Hz | Tak, podać |  |
| 6. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 240 minut Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 280 minut – 1 pkt | Tak, podać |  |
| 7. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | Tak, podać |  |
| 8. | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów Ekran ≥10” -1pkt | Tak, podać |  |
| B. Tryby wentylacji |  |  |  |
| 1. | CMV | Tak, podać |  |
| 2. | NIV | Tak, podać |  |
| 3. | DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV | Tak, podać |  |
| 4. | PCV | Tak, podać |  |
| 5. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT | Tak, podać |  |
| 6. | PSIMV | Tak, podać |  |
| 7. | VSIMV | Tak, podać |  |
| 8. | PRVC | Tak, podać |  |
| 9. | CPAP | Tak, podać |  |
| 10. | Automatyczna wentylacja bezdechu | Tak, podać |  |
| 11. | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | Tak, podać |  |
| 12. | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | Tak, podać |  |
| 13. | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | Tak, podać |  |
| C. Parametry nastawialne |  |  |  |
| 1. | Częstość oddechów min. 1-100 odd/min | Tak, podać |  |
| 2. | Objętość wdechowa min. 20-2000 ml | Tak, podać |  |
| 3. | PEEP/CPAP min. 1-45 cmH2O | Tak, podać |  |
| 4. | Stężenie tlenu 21-100% | Tak, podać |  |
| 5. | Stosunek I:E min. 1:10 do 4:1 | Tak, podać |  |
| 6. | Czas wdechu min. 0,2 do 10 sek | Tak, podać |  |
| 7. | Wyzwalanie przepływem min. 0,5-15 l/min | Tak, podać |  |
| 8. | Wyzwalanie ciśnieniem min. 0,5 - 10 cmH2O | Tak, podać |  |
| 9. | Ciśnienie wdechu min. 5 – 80 cm H2O | Tak, podać |  |
| 10. | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 70 cm H2O | Tak, podać |  |
| 11. | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | Tak, podać |  |
| 12. | Wysoki poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 70 cm H2O | Tak, podać |  |
| 13. | Niski poziom ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0 - 50 cm H2O | Tak, podać |  |
| 14. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 20 sek. | Tak, podać |  |
| 15. | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy DuoPAP, DuoLevel, BiLevel, APRV min. 0,2 – 20 sek. | Tak, podać |  |
| 16. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu, minimalny zakres od 10 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | Tak, podać |  |
| 17. | Przepływ szczytowy spontaniczny ≥ 180 l/min | Tak, podać |  |
| 18. | Regulowany czas bezdechu | Tak |  |
| 19. | Czujnik saturacji dla dorosłych – 1 sztuka | Tak |  |
| D. Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak |  |
| 2. | Szczytowe ciśnienie | Tak |  |
| 3. | Średnie ciśnienie | Tak |  |
| 4. | Ciśnienie plateau | Tak |  |
| 5. | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
| 6. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 7. | TVe/IBW | Tak |  |
| 8. | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  |
| 9. | Wdechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 10. | Wydechowa objętość minutowa | Tak |  |
| 11 | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
| 12. | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
| 13. | Podatność statyczna i dynamiczna płuc | Tak |  |
| 14. | Praca oddechowa pacjenta | Tak |  |
| 15. | Stała czasowa wydechowa RCexp | Tak |  |
| 16. | Wdechowy opór przepływu Rinsp | Tak |  |
| 17. | Wydechowy opór przepływu Rexp | Tak |  |
| 18. | PEEPi | Tak |  |
| 19. | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | Tak |  |
| 20. | Trendy monitorowanych parametrów 1, 6, 12, 24, 72 godzinne | Tak |  |
| 21. | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow | Tak |  |
| 22. | Możliwość zatrzymania krzywych i pętli prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
| E. Alarmy |  |  |  |
| 1. | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | Tak |  |
| 2. | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 3. | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 4. | Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 5. | Czasu bezdechu | Tak |  |
| 6. | Niskiego/wysokiego poziomu koncentracji tlenu | Tak |  |
| 7. | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
| 8. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
| 9. | Brak zasilania elektrycznego | Tak |  |
| 10. | Niski poziom naładowania baterii | Tak |  |
| 11. | Brak zasilania w tlen | Tak |  |
| 12. | Poziom głośności alarmów – ustawialny | Tak |  |
| F. Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Integralny nebulizator synchroniczny | Tak |  |
| 2. | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia wagi lub płci oraz wzrostu | Tak |  |
| 3. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | Tak |  |
| 4. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | Tak |  |
| 5. | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych | Tak |  |
| 6. | Kompletny układ oddechowy, 5 szt. na respirator (jednorazowego użytku) | Tak |  |
| 7. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
| G. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak, podać |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Respirator zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |
| H. Szkolenie |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania respiratora | Tak |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |