OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 2szt. |  |  |  |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2018 | Podać |  |
| A. Parametry |  |  |  |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. Średni pobór mocy poniżej 1000W. | Tak, podać |  |
| 2 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | Tak |  |
| 3 | Min. 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 30-34°C, - 36-40°C, - 42-46°C | Tak, podać |  |
| 4 | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, 2 koła muszą posiadać blokadę | Tak |  |
| 5 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta | Tak |  |
| 6 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia max 7 kg | Tak, podać | Ciężar poniżej 5,5 kg – 1 pkt |
| 7 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. | Tak |  |
| 8 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak |  |
| 9 | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m | Tak, podać |  |
| 10 | Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min | Tak, podać |  |
| 11 | Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury | Tak |  |
| 12 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99% | Tak |  |
| 13 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  |
| 14 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| 15 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. | Tak |  |
| 16 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce śródoperacyjne, koce grzewcze pediatryczne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | Tak |  |
| 17 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | Tak |  |
| 18 | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 220cm +/- 5cm) - 5 szt. | Tak, podać |  |
| B. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2 | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak/podać serwis (nazwa, adres) |  |
| 3 | Koszty w szczególności: przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca | Tak |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), nieodpłatnie , gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych | Tak |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe | Tak |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do czynności serwisowych max. 48 godzin liczony do momentu zgłoszenia naprawy (w dni robocze) | Tak/podać |  |
| 7 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych | Tak |  |
| 8 | W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | W razie potrzeby wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 10 | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku | Tak/podać nr faksu i/lub e-mail |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym | Tak |  |
| 12 | Instrukcje w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 13 | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak/podać |  |
| 14 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak/ podać wykaz podmiotów wraz z adresami |  |
| 15 | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak/ podać wykaz dostawców wraz z adresami |  |
| C. Szkolenie |  |  |  |
| 1 | Nieodpłatne szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia. | Tak |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |