OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1szt. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |  |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | Tak |  |  |
| 2. | Aparat do znieczuleń dla dorosłych i dzieci | Tak |  |  |
| 3. | Zasilanie 230 V 50 Hz | Tak |  |  |
| 4. | Zasilanie awaryjne aparatu na min.60 minut | Podać: |  |  |
| 5. | Minimum trzy gniazda elektryczne wbudowane w aparat | Tak |  |  |
| 6. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze)z sieci centralnej, N2O z butli | Tak |  |  |
| 7. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2, N2O reduktory (bez butli) w komplecie | Tak |  |  |
| 8. | Uchwyt do butli 10 litrów O2, N2O na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |  |
| 9. | Uchwyty do min. dwóch parowników mocowanych jednocześnie | Tak |  |  |
| 10. | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |  |
| 11. | Mechaniczne lub pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie min. 23% lub 25% | Podać: |  |  |
| 12. | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | Tak |  |  |
| B. System dystrybucji gazów |  |  |  |  |
| 1. | Precyzyjne elektroniczne lub podwójne mechaniczne – rotametryczne przepływomierze dla: O2, N2O, powietrza | Tak |  |  |
| 2. | Możliwość podania mieszaniny: (O2+N2O) lub (O2 + powietrze) | Tak |  |  |
| 3. | System automatycznego utrzymania stężenia tlenu zabezpieczający przed hipoksją – poniżej 24% +/- 1%. | Podać: |  |  |
| C. Układ oddechowy |  |  |  |  |
| 1. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. o prostej budowie łatwy do wymiany i sterylizacji. | Tak |  |  |
| 2. | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. | Tak |  |  |
| 3. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | Tak, podać |  |  |
| 4. | Obejście tlenowe | Tak |  |  |
| 5. | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | Tak |  |  |
| 6. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |
| D. Zintegrowany respirator anestetyczny |  |  |  |  |
| 1. | Tryb mechaniczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |  |
| 2. | Tryb ręczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |  |
| 3. | Oddech spontaniczny | Tak |  |  |
| 4. | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |  |
| 5. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |  |
| 6. | Pneumatyczny lub elektryczny napęd respiratora, sterowany mikroprocesorowo | Tak, podać |  |  |
| E. Regulacje |  |  |  |  |
| 1. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie min. 4 do 20 cmH2O | Tak, podać zakres |  |  |
| 2. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – min 2:1 do 1:4 | Tak, podać, zakres |  |  |
| 3. | Regulacja częstości oddechu w zakresie min 4 do 60 oddechów/min. | Tak, podać zakres |  |  |
| 4. | Regulacja ciśnienia wdechowego w zakresie od min 5 do 60 cmH2O | Tak, podać zakres |  |  |
| 5. | Regulacja ciśnienia wspomagania w zakresie od min 3 do 60 cmH2O | Tak, podać zakres |  |  |
| 6. | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min: 20 – 1500 ml | Tak, podać zakres |  |  |
| 7. | Regulacja czasu wdechu w zakresie od min 0,3 do 5 sek. | Tak, podać zakres |  |  |
| 8. | Regulacja pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | Tak, podać zakres |  |  |
| 9. | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | Tak, podać zakres |  |  |
| F. Alarmy |  |  |  |  |
| 1. | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | Tak |  |  |
| 2. | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | Tak |  |  |
| 3. | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | Tak |  |  |
| 4. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |
| 5. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
| 6. | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem przyczyny. | Tak |  |  |
| 7. | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | Tak |  |  |
| 8. | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | Tak |  |  |
| 9. | Automatyczny zapis z możliwością odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | Tak, podać |  |  |
| G. Monitorowanie i obrazowanie parametrów |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |  |
| 2. | Pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |  |
| 3. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |
| 4. | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 5. | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 6. | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 7. | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 8. | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | Tak |  |  |
| 9. | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | Tak |  |  |
| 10. | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |  |
| 11 | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | Tak |  |  |
| 12. | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15”o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli | Tak, podać |  | Wartość największa 5 punktów; wartość graniczna 0 punktów; pozostałe proporcjonalnie |
| 13. | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła i/lub ekranu dotykowego | Tak |  |  |
| 14. | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | Tak |  |  |
| 15. | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | Tak |  |  |
| 16. | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z min. 24godz. | Tak, podać |  | Wartość największa 5 punktów; wartość graniczna 0 punktów; pozostałe proporcjonalnie |
| 17. | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas umożliwiające monitorowanie czasu trwania zabiegu | Tak |  |  |
| H. Monitor pacjenta |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | Tak |  |  |
| 2. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 60 minut pracy | Tak, podać |  |  |
| 3. | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” | Tak, podać |  | Wartość największa 5 punktów; wartość graniczna 0 punktów; pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Ilość kanałów dynamicznych min. 6 | Tak, podać |  |  |
| 5. | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 48h rozdzielczość odczytu min. 15 sekund | Tak, podać |  | Wartość największa 5 punktów; wartość graniczna 0 punktów; pozostałe proporcjonalnie |
| 7. | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem przyczyny | Tak |  |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 60 minut pracy | Tak |  |  |
| I. EKG |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość monitorowania z kabla 3 lub 5-odprowadzeniowego | Tak |  |  |
| 2. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | Tak |  |  |
| 3. | Regulacja głośności zespołu QRS | Tak |  |  |
| 4. | Zliczanie uderzeń serca/minutę co najmniej 20-280 bpm | Tak, podać |  |  |
| 5. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 60 R/min | Tak, podać zakres |  |  |
| 6. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 10 kategorii arytmii | Tak, podać |  |  |
| 7. | Analiza poziomu i odchylenia odcinka ST | Tak |  |  |
| J. Temperatura |  |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości temperatur powierzchniowej lub wewnętrznej | Tak |  |  |
| 2. | Czujnik temperatury powierzchniowy i wewnętrzny | Tak |  |  |
| K. Ciśnienie nieinwazyjne NIBP |  |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy co najmniej od 10 do 280 mmHg | Tak, podać zakres |  |  |
| 3. | Tryb pracy ręczny | Tak |  |  |
| 4. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 240 minut | Tak, podać zakres |  |  |
| 5. | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z monitorem | Tak |  |  |
| L. Ciśnienie inwazyjne IBP |  |  |  |  |
| 1. | Wybór i prezentacja na ekranie nazw ciśnień monitorowanych w tym AB, AO, PA, LA, RA, CV, PW, IC, ART - zakres co najmniej od - 30 do 310 mmHg | Tak, podać zakres |  |  |
| 2. | Prezentacja krzywej ciśnienia i wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego, pulsu | Tak |  |  |
| 3. | Wyposażenie: na każdy kanał przewód interfejsowy oraz min 2 jednorazowe przetworniki | Tak |  |  |
| M. Pulsoksymetria – pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe |  |  |  |  |
| 1. | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | Tak |  |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji min. od 20 – 100 % | Tak, podać zakres |  |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu min. od 20 – 260 bpm | Tak, podać zakres |  |  |
| 4. | Zapis krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
| 5. | Czujnik klips na palec – 1 sztuka | Tak |  |  |
| N. Pomiary gazowe |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar stężenia dwutlenku węgla (kapnografia) w strumieniu bocznym, prezentacja wartości cyfrowych we frakcji wdechowej, ilości oddechów oraz krzywej kapnograficznej | Tak |  |  |
| 2. | Pomiar stężenia anestetyków wziewnych w strumieniu bocznym, prezentacja wartości cyfrowych we frakcji wdechowej i wydechowej. | Tak |  |  |
| 3. | Pomiar stężenia podtlenku azotu w strumieniu bocznym, prezentacja wartości cyfrowych we frakcji wdechowej i wydechowej | Tak |  |  |
| 4. | Pomiar stężenia tlenu w strumieniu bocznym, prezentacja wartości cyfrowych we frakcji wdechowej i wydechowej. | Tak |  |  |
| O. Inne funkcje i wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar zwiotczenia mięśni – urządzenie do pomiaru zwiotczenia NMT | Tak |  |  |
| P. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 4. | Aparat do znieczulania ogólnego zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |  |
| R. Szkolenie |  |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania aparatu do znieczulania ogólnego | Tak |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |