OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Aparat do neuromonitoringu nerwu krtaniowego – 1szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do neuromonitoringu nerwu krtaniowego – 1szt. |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 | Podać |  |  |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Monitor nerwów do zastosowania śródoperacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych, chirurgii, tarczycy, głowy i szyi, neurochirurgii, ortopedii. | Tak |  |  |
| 2. | System składający się z monitora dotykowego, interfejsu pacjenta do podłączenia elektrod, symulatora pacjenta | Tak |  |  |
| 3. | Monitor wyposażony w 4 kanały robocze | Tak |  |  |
| 4. | Rurki intubacyjne dotchawicze ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi. Rurki dostępne w różnych rozmiarach : o przekroju 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9 Rozm. 7mm – 10szt.Rozm. 7,5mm – 1- szt. | Tak |  |  |
| 5. | Sonda monopolarna jednorazowa do stymulacji, końcówka o średnicy 0,5mm | Tak |  |  |
| 6. | Sonda monopolarna wielorazowa z kablem i kasetą do sterylizacji | Tak |  |  |
| 7. | Ekran dotykowy o przekątnej min. 24cm | Tak, podać |  | 24cm – 0 pkt. wartość największa 5 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 8. | Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidulanych procedur według potrzeb | Tak |  |  |
| 9. | Proces podłączenia elektrod podczas wybranej procedury pokazany na ekranie monitora w formie rysunków lub zdjęć | Tak |  |  |
| 10. | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność na ekranie monitora; możliwość sprawdzenia poprawności podłączenia elektrod za pomocą jednego przycisku w każdym momencie podczas zabiegu | Tak |  |  |
| 11. | Informacja o złym umieszczeniu elektrody lub jej wypięciu w postaci komunikatu głosowego oraz graficznego | Tak |  |  |
| 12. | Zakres stymulacji 0 – 30 mA | Podać: |  |  |
| 13. | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego, pokrętłem oraz możliwość regulacji stymulacji śródoperacyjnie za pomocą sondy stymulacyjnej | Tak |  |  |
| 14. | Dokładność wyjściowego impulsu stymulującego min. +/- 0,01mA | Tak |  |  |
| 15. | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń | Tak |  |  |
| 16. | Informacja o złym umieszczeniu elektrody lub jej wypięciu w postaci komunikatu głosowego oraz graficznego | Tak |  |  |
| 21. | Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo – wybór różnych rodzajów dźwięku według preferencji operatora; | Tak |  |  |
| 22. | Dźwiękowa i wizualna odpowiedź mięśniowa (EMG) po stymulacji elektrycznej; możliwość ustawienia dźwiękowego komunikatu o wartości odpowiedzi EMG | Tak |  |  |
| 23. | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | Tak |  |  |
| 24. | Wykresy odpowiedzi EMG kodowane kolorami rozróżniające wykres dobrej odpowiedzi od artefaktu | Tak |  |  |
| 25. | System umożliwiający pracę z ciągłym monitorowaniem nerwu błędnego przy użyciu elektrod w min. 2 rozmiarach | Tak |  |  |
| 26. | Równoczesna stymulacja przerywana i ciągła; | Tak |  |  |
| 27. | Wprowadzanie danych pacjenta, chirurga oraz notatek za pomocą klawiatury dotykowej na każdym etapie przebiegu procedury | Tak |  |  |
| 28. | Zatrzymanie widoku całego ekranu – freeze | Tak |  |  |
| 29. | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i/ lub wartości liczbowych | Tak |  |  |
| 30. | Raportowanie stymulacji ciągłej w formie histogramów 3D | Tak |  |  |
| 31. | Zapisywanie raportów w pamięci USB w formie plików pdf. | Tak |  |  |
| 32. | Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej | Tak |  |  |
| 33. | Możliwość zapisu wyników we wskazanej lokalizacji sieciowej | Tak |  |  |
| 34. | Zapisywanie raportów w pamięci USB w formie plików pdf. | Tak |  |  |
| 35. | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  |  |
| P. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/Podać |  |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 3. | Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy | Tak |  |  |
| 4. | Aparat zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak |  |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 7. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów | Tak |  |  |
| 8. | Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności | Tak |  |  |
| R. Szkolenie |  |  |  |  |
| 1. | Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania aparatu | Tak |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |