| Załącznik nr 25 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH System ogrzewania noworodka - 3szt Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| 2. | System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia. |  |
| 3. | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. |  |
| 4. | Warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. |  |
| 5. | System w trakcie działania (podłączony do zasilania lub działający na zasilaniu bateryjnym) pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji, potwierdzone niezależnym certyfikatem. |  |
| 6. | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z materacem min. 4m. |  |
| 7. | Złącze przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne |  |
| 8. | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne |  |
| 9. | Obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. |  |
| 10. | Materac z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz z wygodną podszewką poliestrową. |  |
| 11. | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową. |  |
| 12. | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, nieklejona, nieszyta, wodoszczelna. |  |
| 13. | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń. Brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych- TAK- 1 pkt/NIE-0 pkt. |  |
| 14. | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. |  |
| 15. | Przezierny dla promieni RTG. |  |
| 16. | Materac o wymiarach 610 x 340 mm (+/- 5 mm) |  |
| 17. | Zasilanie materaca – min. 26V. |  |
| 18. | Wbudowany w materac min. jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. |  |
| 19. | Wbudowane w materac, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  |
| 20. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa min. 43C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |  |
| 21. | Informacja tekstowa w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii . |  |
| 23. | Pamięć ostatnio ustawionej temperatury. |  |
| 24. | Zasilanie jednostki kontrolnej - 230V. |  |
| 25. | Minimalny zakres ustawialnej temperatury 37C-40C z krokiem co 1C. |  |
| 26. | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |  |
| 27. | Jednostka kontrolna wyposażona w tylko jedno podłączenie, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta ale z możliwość zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. |  |
| 28. | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia, w sposób uniemożliwiający jego ruch w trakcie obsługi. |  |
| 29. | Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej. |  |
| 30. | Obudowa jednostki kontrolnej ze względów bezpieczeństwa w całości wykonana z nieprzewodzącego tworzywa sztucznego. |  |
| 31. | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. |  |
| 32. | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. |  |
| 33. | Możliwość stosowania materaca w warunkach o zwiększonej wilgotności min.70%. Możliwość stosowania materaca w warunkach o zwiększonej wilgotności =70%- 0 pkt. Możliwość stosowania materaca w warunkach o zwiększonej wilgotności powyżej 70%- 1 pkt. |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 35 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy