# Załącznik nr 10

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Tor wizyjny minihisteroskopowy i laparoskopowy wraz z osprzętem- 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| KAMERA ENDOSKOPOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI FULL HD – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w przetwornik typu min. 1/3”CMOS wysokiej rozdzielczości. Kamera medyczna FULL HD z panelem z przodu urządzenia do sterowania ustawieniami oraz wyjściem systemu dokumentacji medycznej (Pendrive USB lub dysk pamięci zewnętrznej USB), znajdująca się w jednym zamkniętym module z nagrywarką medyczną FULL HD oraz źródłem światła LED. W komplecie klawiatura do wprowadzania danych pacjenta do systemu archiwizacji pokryta powłoką silikonową, pendrive o pojemności min. 8 GB. |  |  |
| 2. | Rozdzielczość kamery w standardzie FULL HD min. 1920 x 1080 |  |  |
| 3. | Nagrywarka medyczna FULL HD archiwizująca w formacie min. 1920 x 1080, zdjęcia zapisywane jako pliki JPEG, nagrania video jako MPEG – 4. Możliwość wykonywania zdjęć podczas nagrywania sekwencji video. |  |  |
| 4. | Konsola kamery wyposażona w wyjścia cyfrowe na tylnym panelu min. 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x S-Video, min.1 gniazdo PS/2 |  |  |
| 5. | Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych min.4 (laparoskopia, histeroskopia) |  |  |
| 6. | Menu urządzenia wyświetlane w języku polskim na ekranie monitora |  |  |
| 7. | Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu FULL HD realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery lub odpowiednimi przyciskami na panelu przednim kamery. |  |  |
| 8. | Zoom optyczny min. 16 – 34 mm pozwalający na powiększanie obrazu bez utraty jakości FULL HD. |  |  |
| 9. | Głowica wyposażona w min. 2 przyciski programowalne z możliwością przypisywania wszystkich funkcji kamery do dowolnego przycisku. Waga głowicy z kablem max. 3 kg |  |  |
| 10. | Możliwość sterylizacji Zoom Coupler w autoklawie. |  |  |
| 11. | Możliwość mycia i dezynfekcji głowicy kamery oraz jej sterylizacji w systemie STERRAD |  |  |
| 12. | Na panelu przednim konsoli przycisk do sterowania min. następującymi funkcjami: balans bieli, natężenie źródła światła, nagrywanie sekwencji video, wykonanie zdjęć, aktywacja wprowadzenia danych pacjenta, wybór opcji menu. |  |  |
| PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27” – 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Monitor medyczny min. 27” LCD |  |  |
| 14. | Rozdzielczość min.1920x1080 |  |  |
| 15. | Obudowa wykonana z aluminium, ekran pokryty szkłem hartowanym. |  |  |
| 16. | Jasność min.350 cd/m2 |  |  |
| 17. | Kąt widzenia min.178/178 |  |  |
| 18. | Kontrast min. 1000:1 |  |  |
| 19. | Monitor zaopatrzony w komplet wyjść i wejść gwarantujących transmisję i prezentację obrazu w oferowanym standardzie |  |  |
| 20. | Mocowanie VESA 100 |  |  |
| 21. | Menu monitora w języku polskim |  |  |
| PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 24” WRAZ ZE STOJAKIEM MOBILNYM – 1 KPL. |  |  |  |
| 22. | Monitor medyczny min. 24” LCD wraz ze stojakiem mobilnym na min.3 kółkach oraz regulowaną wysokością podwieszonego monitora – 1 kpl. |  |  |
| 23. | Rozdzielczość min.1920x1200 |  |  |
| 24. | Obudowa wykonana z aluminium, ekran pokryty szkłem hartowanym. |  |  |
| 25. | Jasność min.300 cd/m2 |  |  |
| 26. | Kąt widzenia min.178/178 |  |  |
| 27. | Kontrast min.1000:1 |  |  |
| 28. | Monitor zaopatrzony w komplet wyjść i wejść gwarantujących transmisję i prezentację obrazu w oferowanym standardzie |  |  |
| 29. | Mocowanie VESA 100 |  |  |
| 30. | Menu monitora w języku polskim |  |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED W ZAMKNIĘTYM MODULE WRAZ Z KAMERĄ FULL HD I NAGRYWARKĄ MEDYCZNA HD |  |  |  |
| 31. | Żywotność diody LED min.90% po 10 000 h Żywotność diody LED =90% po 10 000 h- 0 pkt. Żywotność diody LED >90% po 10 000 h- 1 pkt |  |  |
| 32. | Źródło światła LED wyposażone w sterowanie za pomocą przycisków na panelu przednim urządzenia – kamery zintegrowanej ze źródłem światła oraz nagrywarką FULL HD w jednym urządzeniu w skali od 1 do 10 ze skokiem co 1 |  |  |
| 33. | Prezentacja poziomu natężenia światła na ekranie monitora |  |  |
| 34. | Źródło światła wyświetlające komunikaty w jasny i czytelny sposób na monitorze w języku polskim |  |  |
| 35. | Moc źródła światła pozwalająca na pełne wykorzystanie przezierności światłowodów o śr. do 4,8 mm |  |  |
| 36. | Uniwersalne przyłącze do światłowodów (akceptacja końcówek światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów co najmniej: STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF) |  |  |
| 37. | Automatyczna aktywacja źródła światła po zainstalowaniu światłowodu w gnieździe |  |  |
| WIELOFUNKCYJNA POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH, ARTROSKOPOWYCH, HISTEROSKOPOWYCH I ENDOUROLOGICZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI – 1 szt. |  |  |  |
| 38. | Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna z możliwością pracy w trybach laparoskopia, histeroskopia. W zestawie transponder (program) do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych. Możliwość dodawania kolejnych trybów pracy dla ww. specjalizacji bez konieczności wzywania Serwisu oraz podłączania pompy do komputera. |  |  |
| 39. | Pompa wyposażona w ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami o przekątnej min.5,7 cala. Wszystkie parametry wyświetlane na ekranie w zależności od wyboru specjalności |  |  |
| 40. | Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy |  |  |
| 41. | Możliwość rozbudowy pompy o sterownik nożny- TAK-1 pkt/NIE-0 pkt. |  |  |
| 42. | Możliwość współpracy z drenami jedno i wielorazowymi |  |  |
| 43. | Kompletny dren do zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych (napływowy) wyposażony w chip wskazujący na ekranie pompy ilość użyć od nowości. Dren dedykowany do 20 użyć – 2 kpl. |  |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy pompy o wagę na płyn odessany |  |  |
| 45. | Zakres ciśnienia w trybie histeroskopowym w zakresie 15-150mmHg |  |  |
| 46. | Wartość przepływu w trybie histeroskopowym w zakresie 50-500ml/min. |  |  |
| 47. | Wartość przepływu roboczego w trybie laparoskopowym w zakresie 1,0-2,0L/min |  |  |
| 48. | Max. wartość odsysania w trybie laparoskopowym min.2L/min. Max. wartość odsysania w trybie laparoskopowym = 2L/min – 0 pkt. Max. wartość odsysania w trybie laparoskopowym >2L/min – 1 pkt |  |  |
| 49. | Możliwość wyboru na ekranie dotykowym siły podciśnienia z: próżnia niska i próżnia wysoka |  |  |
| 50. | Możliwość wyboru w trybie laparoskopowym przepływu z: niska, średnia, wysoka. |  |  |
| 51. | Pompa wyposażona na panelu przednim w gniazdo służące do wytworzenia próżni, podłączenie w systemie luer-lock |  |  |
| 52. | Wskaźnik strzałkowy na panelu przednim wskazujący właściwy kierunek podłączenia drenu napływowego |  |  |
| 53. | Wymóg wyświetlanych wartości dla programu artroskopia na ekranie co najmniej: ciśnienie aktualne, ciśnienie zadane, zadany przepływ, czas zabiegu lub czas pracy w trybie „WASH”, zużyta objętość płynu podczas zabiegu a przy podłączonej wadze mierzącej deficyt płynów wprowadzonych i odprowadzonych zamiast objętości płynu wyświetlanie wartości deficytu. |  |  |
| 54. | Możliwość ustawienia różnicy wysokości pomiędzy pompą a zawieszonym workiem z medium celem optymalizacji pracy pompy. |  |  |
| 55. | Możliwość ustawienia alarmu ostrzegającego przed opróżnieniem worka z medium w trakcie zabiegu w zakresie 0,5-5,0L |  |  |
| 56. | Zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanego ciśnienia o 10mmHg lub przekroczeniem 150mmHg poprzez sygnał dźwiękowy i natychmiastowe obniżenie ciśnienia poprzez cofnięcie się koła rolkowego |  |  |
| 57. | Pompa wyposażona w funkcję szybkiego przepłukiwania stawu „WASH” w celu poprawy widoczności w stawie gdzie automatycznie następuję czasowe zwiększenie zadane ciśnienia o min.50% i zadany przepływ o min.0,5L nie przekraczając max.ciśnienia i przepływu dla pompy. |  |  |
| 58. | Sterowanie skokiem zadanego przepływu co min. 0,1L lub przytrzymując dłużej ikonę na panelu dotykowym co min. 0,5L. |  |  |
| 59. | Sterowanie skokiem zadanego ciśnienia co min. 5mmHg lub przytrzymując dłużej ikonę co min. 10mmHg |  |  |
| 60. | Możliwość ustawienia różnicy wysokości w trybie histeroskopia pomiędzy urządzeniem i pacjentem celem wyrównania spadku ciśnienia powstającego wskutek umieszczenia pompy na wózku ze sprzętem |  |  |
| 61. | Menu na ekranie dotykowym w języku polskim. Wszystkie komunikaty w tym alarmy i ostrzeżenia w języku polskim |  |  |
| INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| 62. | Maksymalny przepływ min.30L/min |  |  |
| 63. | Ciśnienie regulowane w zakresie min.1-30 mmHg |  |  |
| 64. | Wyświetlacz parametrów pracy |  |  |
| 65. | Parametry pracy wyświetlane w formie numerycznej dla ciśnienia aktualnego i zadanego, przepływu aktualnego i zadanego oraz ilości zużytego gazu mierzonej w L. |  |  |
| 66. | Wskaźnik poziomu napełnienia butli CO2 |  |  |
| 67. | Automatyczne dostosowanie się insuflatora i przepływu gazu w zależności od wyboru techniki dostarczenia gazu do jamy brzusznej za pomocą płaszcza trokara lub igły Veress’a |  |  |
| 68. | Funkcja odsysania nadmiaru gazu w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o max.5mmHg |  |  |
| 69. | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2, dł.min. 1,5m. |  |  |
| 70. | Dren insuflacyjny wielorazowego użytku, możliwość oferowania również drenów jednorazowego użytku – 2 szt. |  |  |
| 71. | Standardowe filtry do insuflatora op. min 5 szt. |  |  |
| 72. | Możliwość wyboru ustawień insuflatora w zależności od sposobu dostarczania gazu medycznego – butla z CO2 lub dostawa centralnego gazu. |  |  |
| WÓZEK APARATUROWY – 1 SZT. |  |  |  |
| 73. |  | Podstawa jezdna z blokadą 2 kół, min. 3 półki, z wysięgnikiem do podwieszenia monitora w systemie VESA 100 oraz uziemieniem. |  |
| 74. |  | Wbudowana listwa zasilająca, oraz przeciwprzepięciowa - umożliwiająca podłączenie wszystkich elementów zestawu |  |
| 75. |  | Uchwyt na głowicę kamery |  |
| 76. |  | Uchwyt do podwieszenia płynów |  |
| 77. |  | Uchwyt do zamocowania butli CO2 |  |
| 78. |  | Wózek umożliwiający schowanie całego okablowania wewnątrz szyny nośnej. |  |
| 79. |  | Konstrukcja wózka zbudowana w oparciu o jedną szynę nośną zapewniającą swobodną wentylację aparatury medycznej – brak ograniczenia dostępu do sprzętu z boku oraz z tyłu. |  |
| 80. |  | Wymiary półek min. 500x400mm |  |
| 81. |  | Wymiary wózka: max.600mm, max.600mm, max.1190mm (szerokośćx głębokośćx wysokość) |  |
| 82. |  | Bezpieczeństwo wózka zgodnie z normą: IEC 60601- na wezwanie Zamawiającego |  |
| KOMPLETNY MORCELATOR DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ – 1 KPL. |  |  |  |
| 83. | Zestaw kompletnego morcelatora do ekstrakcji narządów podczas zabiegów laparoskopii ginekologicznej – 1 szt |  |  |
| 84. | Minimalny zakres pracy morcelatora: 100-1000 obr./min. |  |  |
| 85. | Motor umieszczony w rękojeści z możliwością odłączenia |  |  |
| 86. | Montowanie motoru zatrzaskowo w rękojeści perforowanej dla lepszego chłodzenia motoru podczas pracy oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci nakrętki dociskowej |  |  |
| 87. | Otwór w osi narzędzia pozwalający na wprowadzenia narzędzi endoskopowych o śr. do 10mm, zabezpieczony min. 2 uszczelkami zabezpieczającymi przed utratą odmy w trakcie pracy z narzędziami |  |  |
| 88. | Płaszcz zabezpieczający nóż przed nieumyślnym skaleczeniem pacjenta lub personelu medycznego |  |  |
| 89. | Jednostka sterująca z przyciskami na panelu przednim oraz wyświetlaczem pokazującym aktualne parametry pracy |  |  |
| 90. | Przyciski jednostki sterującej z opcją podświetlenia podczas aktywacji |  |  |
| 91. | Jednostka sterująca wyposażona w złącza do motoru oraz włącznika nożnego - minimalny moment obrotowy - 80 Ncm |  |  |
| 92. | Sterowanie pracy morcelatora za pomocą włącznika nożnego |  |  |
| 93. | Automatyczne tryby pracy i zakresy pracy: wolny - 100-400 obr./min; średni - 300-700 obr./min; szybki - 500-1000 obr./min oraz moduł pozwalający na sterowanie obrotami w zakresie 50-1000 obr./min. w sposób płynny w zależności od siły nacisku na włącznik nożny |  |  |
| 94. | Nóż o średnicy min. 12mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatorem min. śr.12mm – 1 szt. |  |  |
| 95. | Nóż o średnicy min. 15mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatorem min. śr.15mm – 1 szt. |  |  |
| 96. | Noża o średnicy min. 20mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatora min. śr.20mm. |  |  |
| 97. | Narzędzie laparoskopowe typu kulociąg do wyciągania preparatów, obie bransze ruchome, ostre, narzędzie 4-częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint a całość mocowana do rękojeści w systemie kulkowym z nakrętką dociskową, rękojeść z blokadą, śr.min. 10mm, dł. min. 330mm – 1 szt. |  |  |
| 98. | Spray do czyszczenia motoru oraz rękojeści wraz z niezbędnymi adapterami – 1 kpl. |  |  |
| 99. | Uszczelka do morcelatora, dedykowana do wszystkich oferowanych średnic noży - 5 szt. |  |  |
| 100. | Uszczelka silikonowa do narzędzi używanych wraz z morcelatorem - 10 szt. |  |  |
| 101. | Kompletny kontener do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa pełna (nieperforowana), z rączkami do transportu blokującymi się pod kątem min. 90 stopni oraz okienkami na tabliczki informacyjne; pokrywa aluminiowa perforowana z 2 metalowymi klamrami zamykającymi kontener. Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów. Wymiary kontenera: 460x280x150mm (+/- 5 cm) – 1 szt. |  |  |
| 102. | Sito-kosz dedykowany przez Producenta do oferowanego kontenera do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami do transportu chowanymi do wewnątrz kosza, wymiary 400x250x100mm (+/- 5 cm) – 1 szt. |  |  |
| 103. | Mata silikonowa typu „jeżyk” do sito-kosza z poz.20, wymiary 380x220mm – 1 szt. |  |  |
| MINIHISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNO-OPERACYJNY WRAZ AKCESORIAMI – 1 KPL. |  |  |  |
| 104. | Optyka histeroskopowa dedykowana do pracy w systemie HD, wyposażona w szafirowe szkło w części prokysmalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, kodowanie kolorystyczne optyki zgodne z kątem patrzenia, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. min. 2,9mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 300mm (+/- 5 mm) |  |  |
| 105. | Kompletny minihisteroskop kompakt (jednoczęściowy, nierozbieralny), przepływowy, dedykowany do pracy z optyką 3 mm (+/- 5 mm) o kącie patrzenia 30 stopni, dł. 300 mm (+/- 5 mm). Histeroskop posiadający 2 metalowe kraniki do przepływu medium oraz 1 kanał roboczy o średnicy 5 Charr. Płaszcz o średnicy zewnętrznej min. 5 mm, długość części roboczej 230 mm (+/- 5 mm). Cześć, dystalna atraumatyczna i owalna o kształcie "kropli wody". Trzon laserowo wygrawerowany podziałką centymetrową głębokości. Mocowanie optyki w systemie zapadkowym. Minihisteroskop posiada kodowanie kolorystyczne kompletu |  |  |
| 106. | Obturator płaszcza tępy dedykowany do minihisteroskopu z poz.2, posiadający system kodowania kolorystycznego (fragmenty obturatora i histeroskopu posiadają akcenty kolorystyczne w identycznym odcieniu) |  |  |
| 107. | Kompletne kleszczyki biopsyjne, endoskopowe, pół-sztywne, łyżeczkowe, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm (+/- 5 mm). Kleszcze wykonane w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej. |  |  |
| 108. | Kompletne kleszczyki chwytne Alligator, endoskopowe, pół-sztywne, bransze wyposażone we wsteczne zęby, jednoczęściowe i nierozbieralne, obie bransze ruchome, śr.5FR, dł.400mm (+/- 5 mm). Kleszczyki wykonane w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej. |  |  |
| 109. | Kompletne nożyczki histeroskopowe, pół-sztywne, jedna bransza ruchoma, jednoczęściowe i nierozbieralne, śr.5FR, dł.400mm(+/- 5 mm). Nożyczki wykonane w technologii giętkiej oraz giętkiej w pełni zaizolowanej. |  |  |
| 110. | Elektroda histeroskopowa bipolarna, giętka, igłowa, część pracująca zagięta do dołu, podłączenie na dwa płaskie wtyki, śr.5FR, dł.robocza 360mm (+/- 5 mm). |  |  |
| 111. | Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Na obu końcach światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon min. 300W, dł.3 m, śr. 3,5 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie Storz. |  |  |
| 112. | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych o śr.1-10mm, z pokrywą odłączaną, obie części wyposażone w silikonowe mocowania optyki, wym.460x80x50mm (+/- 5 mm). |  |  |
| 113. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z rączkami do transportu o wym.470x270x100mm (+/- 5 mm), pokrywy aluminiowej perforowanej (na jeden filtr jedno lub wielorazowy) stanowiącej komplet z wanną, sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wym.400x250x70mm (+/- 5 mm) oraz matą silikonową typu "jeżyk" o wym.380x230mm. Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów. |  |  |
| KOMPLETNY MINI HISTERO-RESEKTOSKOP BIPOLARNY – 1 KPL. |  |  |  |
| 114. | Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. 3 mm (+/- 5 mm), kąt patrzenia 12 stopni, dł. 300mm – 1 szt. |  |  |
| 115. | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych o śr.1-10mm, z pokrywą odłączaną, obie części wyposażone w silikonowe mocowania optyki, wym.460x80x50mm(+/- 5 mm), – 1 szt. |  |  |
| 116. | Element roboczy mini histero-resektoskopu śr.14-15 FR, hybrydowy, pozwalający na prace w systemie mono lub bipolarnym, pasywny, rękojeść zamknięta wykonana z tytanu, system "click" łaczenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 3 mm(+/- 5 mm), kącie patrzenia 0, 12, 30 stopni oraz dł.300mm(+/- 5 mm), – 1 szt. |  |  |
| 117. | Kompletny zestaw płaszcza wewnętrzego i zewnętrznego do bipolarnej mini histero-resektoskopii śr.14-15 FR, owalny, kompatybilny z elementem roboczym z poz.112, łączenie obu płaszczy w systemie "click", nieobrotowy, część dystalna pokryta ceramiką oraz posiada na obu bokach płaszcza zewnętrznego wzdłużną perforację, ciągły przepływ, śr.zewnętrzna 14-15 FR, dł.robocza 190mm(+/- 5 mm), oznaczenia kolorystyczne na kranikach do przepływu medium dopływ-odpływ – 1 kpl. |  |  |
| 118. | Płaszcz wewnętrzny mini histeroskopu 14-15FR, owalny, dedykowany do łączenia z płaszczem zewnętrznym mini histero-resektoskopu tworząc ze sobą kompatybilny zestaw histeroskopowy współpracujący z optyką o śr.3mm(+/- 5 mm), i dł.300mm(+/- 5 mm), łączenie obu płaszczy w systemie "click" a montaż optyki w systemie zapadkowym, wyposażony w jeden kanał roboczy z kranikiem metalowym o śr.5FR, dł.kompletu 190mm(+/- 5 mm), – 1 szt. |  |  |
| 119. | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.112 i 113, wielorazowego użytku, autoklawowalna, pętlowa, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni – 3 szt. |  |  |
| 120. | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.112 i 113, wielorazowego użytku, autoklawowalna, kulkowa, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni – 3 szt. |  |  |
| 121. | Przewód bipolarny do elementu roboczego resektoskopu z poz.112, dł.min.3m – 1 szt. |  |  |
| 122. | Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Oba końce światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon min. 300W, dł..3 m, śr. 3 mm(+/- 5 mm) . Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie np.typu Storz – 1 szt. |  |  |
| 123. | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z rączkami do transportu o wym.470x270x100mm(+/- 5 mm), pokrywy aluminiowej perforowanej (na jeden filtr jedno lub wielorazowy) stanowiącej komplet z wanną, sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wym.400x250x70mm(+/- 5 mm), oraz matą silikonową typu "jeżyk" o wym.380x230mm. Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów. |  |  |
| MANIPULATOR MACICZNY – 1 KPL. |  |  |  |
| 124. | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, autoklawowalny. |  |  |
| 125. | Manipulator wyposażony w prowadnicę oraz przesuwany uchwyt, do których mocowane są nasadki manipulatora, autoklawowalny. |  |  |
| 126. | W zestawie wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (ceramiczne kopułki), wielorazowego użytku i autoklawowalne, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm - 1 szt. - średnia, śr. 36 mm - 1 szt. - mała, śr. 32 mm - 1 szt. Nasadki wykonane z tworzywa PEEK. |  |  |
| 127. | W zestawie wkład spiralny wkręcany w kanał szyjki macicy umożliwiający stabilne ufiksowanie manipulatora – 1 szt. Wkład autoklawowalny. |  |  |
| 128. | Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 11 rozmiarów o długości od 20mm do 120mm ze skokiem co długości co 10mm – 1 kpl. Końcówki autoklawowalne. |  |  |
| 129. | W zestawie sterylna okrągła gąbka, atraumatyczna, uszczelniająca pochwę podczas pracy z manipulatorem – 5 szt. |  |  |
| 130. | Stożek w części roboczej obrotowy w zakresie min. 0-85 stopni. |  |  |
| ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ – 2 KPL. |  |  |  |
| 131. | Optyka laparoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr. min.10mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. 330mm (+/- 5 mm) – 3 szt. |  |  |
| 132. | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk endoskopowych o śr.1-10mm, z pokrywą odłączaną, obie części wyposażone w silikonowe mocowania optyki, wym.460x80x50mm(+/- 5 mm) – 3 szt. |  |  |
| 133. | Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Oba końce światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon min. 300W, dł..3 m, śr. 5 mm(+/- 5 mm). Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami w systemie np.typu Storz – 3 szt. |  |  |
| 134. | Nożyczki monopolarne laparoskopowe METZENBAUM, wielorazowego użytku i autoklawowalne, obrotowe, bransze zakrzywione w lewo, obie bransze ruchome, dł.bransz min. 15mm(+/- 5 mm), narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 135. | Preparator monopolarny laparoskopowy MARYLAND, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze zakrzywione, obie bransze ruchome, dł.bransz 17mm, narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść bez blokady i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm). Wymóg posiadania w ofercie wyżej opisanego preparatora MARYLAND w następujących wersjach: smukłej o dł.bransz 15mm(+/- 5 mm), długiej o dł.bransz 15mm(+/- 5 mm) oraz wersji atraumatycznej z ząbkowaniem DE BAKEY o dł. bransz 30mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 136. | Grasper laparoskopowy De Bakey, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 25mm(+/- 5 mm), narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 137. | Grasper laparoskopowy okienkowy, atraumatyczny, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, obie bransze ruchome, dł.bransz 20mm(+/- 5 mm), narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 138. | Grasper laparoskopowy, ostry, 2x3 zęby, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze prosty, jedna bransza ruchoma, dł.bransz 25mm(+/- 5 mm), narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 139. | Grasper laparoskopowy typu CLINCH, okienkowy z ząbkami po obu stronach na dolnej i górnej branszy, wielorazowego użytku i autoklawowalny, obrotowy, bransze proste, obie bransze ruchome, dł.bransz 20mm(+/- 5 mm), narzędzie 4 częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint, montowanie trzonu na kulkę z plastikową rękojeścią, rękojeść z blokadą na palec wskazujący i ze złączem HF, dł.robocza trzonu 330mm(+/- 5 mm), śr.5mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 140. | Haczyk laparoskopowy, monopolarny, część robocza pokryta ceramiką, zagięty w kształcie litery „L”, wielorazowego użytku, śr.5mm(+/- 5 mm), dł.robocza 360mm(+/- 5 mm) – 2 szt. Wymóg posiadania w ofercie ww.narzędzia dodatkowo z wbudowanym kanałem ssącym. |  |  |
| 141. | Płaszcz trokara 10 mm(+/- 5 mm), metalowy, karbowany z kranikiem do insuflacji, trokar 4 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Korpus trokara 2 – częściowy, z dodatkową uszczelką typu ,, o – ring ,, znajdującą się na połączeniu tych części. Wszystkie części łączone ze sobą za pomocą gwintów. Wewnątrz korpusu trokara znajduje się metalowa zapadka, która odchyla się pod wpływem nacisku, może też być sterowana dźwigienką, znajdującą się na zewnątrz płaszcza. dł. tubusa trokara 100 mm(+/- 5 mm). Możliwość oferowania trokara niemetalowego, wykonanego z tworzywa PEEK i posiadającego silikonową uszczelkę wewnętrzną w kształcie walca z czterema schodzącymi się skrzydełkami. Dodatkowo możliwość oferowania płaszczy metalowych z tej samej serii o śr. 12(+/- 5 mm), 15(+/- 5 mm) i 20 mm(+/- 5 mm) – 4 szt. |  |  |
| 142. | Gwóźdź trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 10 mm(+/- 5 mm), dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 10mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 143. | Redukcja do płaszcza trokara 10/5mm, wyposażona w sprężynę samodociskującą oraz uszczelniającą połączenie z płaszczem trokara, mocowana na "click"do szyjki płaszcza trokara, w komplecie uszczelka silikonowa zewnętrzna – 2 szt. |  |  |
| 144. | Płaszcz trokara 5 mm, metalowy, karbowany z kranikiem do insuflacji, trokar 4 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Korpus trokara 2 – częściowy, z uszczelką typu ,, o – ring ,, znajdującą się na połączeniu tych części. Wszystkie części łączone ze sobą za pomocą gwintów. Wewnątrz korpusu trokara znajduje się metalowa zapadka, która odchyla się pod wpływem nacisku, może też być sterowana dźwigienką, znajdującą się na zewnątrz płaszcza. dł. tubusa trokara 90 mm(+/- 5 mm). Możliwość oferowania trokara niemetalowego, wykonanego z tworzywa PEEK i posiadającego silikonową uszczelkę wewnętrzną w kształcie walca z czterema schodzącymi się skrzydełkami. Dodatkowo możliwość oferowania płaszczy metalowych z tej samej serii o śr. 5,0, 7 i 10 mm – 4 szt. |  |  |
| 145. | Gwóźdź trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 5 mm(+/- 5 mm), dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 5 mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 146. | Płaszcz trokara 10 mm(+/- 5 mm), metalowy, gładki z kranikiem do insuflacji, trokar 4 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Korpus trokara 2 – częściowy, z dodatkową uszczelką typu ,, o – ring ,, znajdującą się na połączeniu tych części. Wszystkie części łączone ze sobą za pomocą gwintów. Wewnątrz korpusu trokara znajduje się metalowa zapadka, która odchyla się pod wpływem nacisku, może też być sterowana dźwigienką, znajdującą się na zewnątrz płaszcza. dł. tubusa trokara 100 mm(+/- 5 mm) – 1 szt. |  |  |
| 147. | Płaszcz trokara 15 mm, metalowy, gładki z kranikiem do insuflacji, trokar 4 – częściowy, posiadający uszczelkę wewnętrzną i zewnętrzną. Korpus trokara 2 – częściowy, z dodatkową uszczelką typu ,, o – ring ,, znajdującą się na połączeniu tych części. Wszystkie części łączone ze sobą za pomocą gwintów. Wewnątrz korpusu trokara znajduje się metalowa zapadka, która odchyla się pod wpływem nacisku, może też być sterowana dźwigienką, znajdującą się na zewnątrz płaszcza. dł. tubusa trokara 90 mm(+/- 5 mm) -1 szt. |  |  |
| 148. | Igła Veress’a, metalowa w całości, rozbieralna, śr.2,0mm, dł. 150mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 149. | System ssania-płukania, kompletny składający się z: rączki okrągłej z zaworem 3 stopniowym i przyłączami do drenów ssąco-płuczących oraz tuby wkręcanej na gwint do rączki. Tuba zwężona w części dystalnej, tępa, minimum kilkanaście otworów na końcu tuby, śr.5mm, dł. 330mm(+/- 5 mm) – 2 kpl. |  |  |
| 150. | Imadło do szycia laparoskopowego, bransze proste i utwardzone wkładką węglową, rękojeść ultralekka wykonana z aluminium pokrytej teflonem z wielostopniowym systemem zamknięcia. Imadło wyposażone w kanał do przepłukiwania z podłączeniem luer-lock, śr.5mm, dł.330mm(+/- 5 mm) – 2 szt. |  |  |
| 151. | Przewód monopolarny do narzędzi i elektrod laparoskopowych, kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego, dł.min.3m – 2 szt. |  |  |
| 152. | Kompletne narzędzie laparoskopowe bipolarne, okienkowe, wielorazowego użytku i autoklawowalne, górna bransza ruchoma, obie bransze fakturowane poprzecznie, narzędzie 4-częściowe, metalowa rączka bez blokady ze złączem HF na dwa płaskie wtyki. Trzon narzędzia obrotowy min. 360 stopni, wkład mocowany w rękojeści na „click”, śr.5mm, dł.robocza 330mm – 2 szt. |  |  |
| 153. | Przewód bipolarny do narzędzi laparoskopowych z podłączeniem na dwa płaskie wtyki, kompatybilny z diatermią posiadaną przez Zamawiającego, dł.min.3m – 2 szt. |  |  |
| 154. | Kompletny kontener wraz z drucianym sito-koszem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i stojakiem na narzędzia. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni, wym. 580x280x200mm(+/- 5 mm) ; pokrywa aluminiowa, perforowana z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych, tekstylnych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji) z klamrami blokującymi zamknięcie; sito-kosz druciany z rączkami chowanymi do wewnątrz o wymiarach 540x250x100mm(+/- 5 mm) ; specjalny stojak na narzędzia laparoskopowe stalowy z uchwytami plastikowymi, dedykowany do min.15 szt.narzędzi o śr.5 lub 10mm, wym. 470x250x120mm(+/- 5 mm). Wybór koloru pokrywy z co najmniej 5 kolorów. – 2 kpl. |  |  |
| 155 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 156 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy