# Załącznik nr 11

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Urządzenie do elektrokoagulacji wraz z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: min. 230V 50Hz |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz+/-10% |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy = 9”- 0 pkt. Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy >9” – 1 pkt |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim |  |
| 19 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w min. 4 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy |  |
| 24 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |
| 25 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu |  |
| 26 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  |
| 27 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |
| 28 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |
| 29 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe min. 10 l |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim |  |
| 32 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350W |  |
| 2 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |
| 3 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  |
| 4 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W |  |
| 5 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), |  |
| 6 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |
| 7 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu |  |
| 9 | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120W |  |
| 10 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych |  |
| 11 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej |  |
| 12 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów |  |
| 13 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |
| 14 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  |
| 15 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W |  |
| 16 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych |  |
| 17 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia |  |
| 18 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Włącznik nożny min. 3-przyciskowy bezprzewodowy z funkcją zmiany programów – 1 szt. |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2 (+\- 5%), bez ograniczenia mocy maksymalnej, opakowania z etykietami do wklejenia do protokołu operacyjnego – 100 szt. |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych, wtyk płaski dł. 3m – 1 szt. |  |
| 4 | Uchwyt elektrody monopolarnej min. 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 4 szt. |  |
| 5 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki min. 25mm – 4 szt. |  |
| 7 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 4 szt. |  |
| 8 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, dł. min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 4 szt. |  |
| 9 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z końcówką roboczą typu grasper okienkowy, dł. min. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji – 4 szt. |  |
| 10 | Penseta bipolarna, wielorazowa, o dł.min.190 mm, bransze proste 2 mm – 4 szt. |  |
| 11 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 4 szt. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy