Załącznik nr 12

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stół operacyjny z osprzętem - 1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Stół z napędem elektro-hydraulicznym |  |
|  | Podstawa stołu pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym |  |
|  | Podstawa stołu zawierająca wycięcia na stopy oraz dodatkowy pojemnik (np. wiadro) dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta |  |
|  | Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp. |  |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy |  |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu |  |
|  | Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około min. 2 tygodni) |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - płyta podgłówka, - płyta pleców, dzielona z wypiętrzeniem piersiowym - płyta siedzenia, - płyta nożna dwuczęściowa |  |
|  | Regulacja wypiętrzenia piersiowego 120mm za pomocą klucza podłączanego z dwóch stron stołu |  |
|  | Min. 5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C |  |
|  | Blat stołu przesuwny na długości min. 320mm |  |
|  | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali |  |
|  | Wymiary stołu: - Długość całkowita 2060 (+/- 30)mm - Minimalna wysokość bez materaca min 600mm - Maksymalna wysokość bez materaca min 950mm - Szerokość bez szyny bocznej 520 (+/- 20)mm - Szerokość z szyną boczną 590 (+/- 20)mm |  |
|  | Możliwość specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów laryngologicznych oraz neurologicznych na wysokości min. 400mm (bez materaca) |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 250kg Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej= 250kg- 0 pkt. Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej > 250kg- 1 pkt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej: min 190kg Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej = 190kg- 0 pkt. Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej > 190kg- 1 pkt. |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 40kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka = 40kg- 0 pkt. Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka > 40kg- 1 pkt. |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka = 30kg- 0 pkt. Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka > 30kg- 1 pkt. |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min 25˚ |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min 25˚ |  |
|  | Przechył boczny stołu w lewo/prawo: min 20˚ / 20˚ |  |
|  | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: min 45˚ / 90˚ |  |
|  | Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu. |  |
|  | Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: min 80˚ / 40˚ |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: min 20˚ / 90˚ |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: min 180˚ |  |
|  | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości min 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące |  |
|  | Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części: - część pleców i siedzenia - Płyty podgłówka - Płyty podnóżka |  |
|  | Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania. |  |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu |  |
|  | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie: - Włączanie/wyłączanie, - Blokowanie/odblokowanie kół - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Płyta pleców - Przesuw wzdłużny blatu |  |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół - Przekroczenia limitu |  |
|  | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: - Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220˚) - Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 110˚) - Pozycja „0” |  |
|  | System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |  |
|  | Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków |  |
| Akcesoria |  |  |
|  | Stół wyposażony w regulowany ekran anestezjologiczny |  |
|  | Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki)- 2szt |  |
|  | Podpory do pozycji bocznej -2szt |  |
|  | Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na odpady ginekologiczne, z odpływem, łatwy w montażu/demontażu o pojemności min. 9 l, z sitkiem - mocowany do kolumny stołu |  |
|  | Podpora kończyny dolnej do pozycji ginekologicznej/urologicznej, typu Goeple - 2 szt. |  |
|  | Pas do mocowania ciała -1 szt. |  |
|  | Wieszak kroplówki wraz z uchwytem montażowym- 1 szt. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy