Załącznik nr 15

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Bilirubinometr - 1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe |  |
|  | Dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (na wezwanie Zamawiającego) - deklaracja zgodności - na wezwanie Zamawiającego - oznaczenie znakiem zgodności CE- na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu |  |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego |  |
|  | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L) |  |
|  | Masa z akumulatorem ≤ 230g Masa z akumulatorem = 230g- 0 pkt. Masa z akumulatorem < 230g- 1 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ładowarkę |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB |  |
|  | Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 100000 pomiarów |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy |  |
|  | Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia |  |
|  | Pamięć min. 80 pomiarów |  |
|  | Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim 1 egz. (przy dostawie) |  |
|  | Film instruktarzowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie) |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy