Załącznik nr 18

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek do transportu chorych -2szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita min. 2100 mm |  |
|  | Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej min. 1200 mm |  |
|  | Szerokość całkowita min. 800 mm |  |
|  | Wysokość minimalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) maks. 650 mm |  |
|  | Wysokość maksymalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) min. 970 mm |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na min. Dwóch kolumnach. Leże podzielone na min. 4 segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. |  |
|  | Leże wykonany z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG |  |
|  | Możliwość monitorowania pacjenta aparatem typu C |  |
|  | Pod całym leżem tunel na kasetę RTG umożliwiający wsunięcie kasety i wykonanie zdjęcia RTG |  |
|  | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta |  |
|  | Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. Od 0 do 70° |  |
|  | Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka |  |
|  | Segment uda regulowany za pomocą sprężyn gazowych w zakresie min. od 0 do 35° |  |
|  | Segment podudzia regulowany mechanizmem typu rastomat. |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 16° |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji umieszczony z dwóch stron podstawy |  |
|  | Cztery koła jezdne z bieżnikiem przeciwpoślizgowym z osłoną tworzywową o średnicy min. 200 mm |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu dźwigni nożnej |  |
|  | Dźwignie blokady hamulca z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców |  |
|  | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta |  |
|  | Listwy odbojowe wzdłuż leża chroniące min. 95% długości leża |  |
|  | Nośność maksymalna min. 230 kg Nośność maksymalna =230 kg- 0 pkt. Nośność maksymalna >230 kg- 1 pkt. |  |
|  | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta |  |
|  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka |  |
|  | Wyposażenie: - Materac o grubości min. 80 mm, piankowy wodoszczelny, tapicerowany wyposażony w dwa pasy mocujące pacjenta - Wieszak do kroplówek zintegrowany z możliwością składania za segment oparcia pleców - Poręcze boczne składane wzdłuż leża składające się z min. 5 poprzeczek pionowych – składanie przy pomocy jednej ręki - dodatkowe piąte koło o średnicy min. 100 mm do swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dźwignię nożną wspólną z hamulcem centralnym |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na wózek – na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie na wózek – na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy