# Załącznik nr 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

KTG - System Nadzoru Telemetrycznego

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| I. Kardiotokograf z funkcją ciąży bliźniaczej - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej min. 12'' Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej =12'' – 0 pkt Kolorowy ekran dotykowy LCD pochylany o przekątnej ≥ 12,1'' – 1 pkt |  |  |  |  |  |
| 2 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy i pokrętło |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyświetlanie na jednym ekranie wartości numerycznych FHR i TOCO oraz trendów FHR i TOCO |  |  |  |  |  |
| 4 | Współpaca z zaoferowaną centralą monitorującą oraz zaoferowaną telemetrią płodową |  |  |  |  |  |
| 5 | Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakres pomiarowy US min 50-240 [bpm] |  |  |  |  |  |
| 7 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |  |  |  |  |
| 8 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego 1 MHz |  |  |  |  |  |
| 9 | Częstość powtarzania min. 2 kHz Częstość powtarzania = 2 kHz – 0 pkt Częstość powtarzania >2 kHz – 1 pkt |  |  |  |  |  |
| 10 | Wartość natężenia emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wskaźnik jakości sygnału |  |  |  |  |  |
| 12 | Monitowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio |  |  |  |  |  |
| 13 | Komputerowa analiza zapisu KTG |  |  |  |  |  |
| 14 | Znacznik dla personelu |  |  |  |  |  |
| 15 | Wprowadzanie notatek. Możliwość edycji notatek przez użytkownika – TAK -1 pkt/Nie-0 pkt |  |  |  |  |  |
| 16 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) |  |  |  |  |  |
| 17 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) |  |  |  |  |  |
| 18 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika |  |  |  |  |  |
| 20 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu |  |  |  |  |  |
| 21 | Wodoszczelność przetworników IPX8 |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat wyposażony w funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej |  |  |  |  |  |
| 23 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki |  |  |  |  |  |
| 24 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu |  |  |  |  |  |
| 25 | Zakresy wartości występowania alarmów FHR (bradykardia i tachykardia) ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym |  |  |  |  |  |
| 26 | Opóźnienie alarmu ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym min. 10 - 300 s |  |  |  |  |  |
| 27 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |  |  |  |  |
| 28 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna |  |  |  |  |  |
| 29 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy |  |  |  |  |  |
| 30 | Zakres sygnału Toco 0÷100 [%] |  |  |  |  |  |
| 31 | Ustawienie linii podstawowej Toco 10 lub 20 jednostek. |  |  |  |  |  |
| 32 | Automatyczna korekcja przesunięcia |  |  |  |  |  |
| 33 | Automatyczna korekcja zerowania |  |  |  |  |  |
| 34 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową do ciąży bliźniaczej o zasięgu obu głowic cardio co najmniej 90m |  |  |  |  |  |
| 35 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie |  |  |  |  |  |
| 36 | Standardowe prędkości przesuwania papieru min. 1,2 i 3 [cm/min] |  |  |  |  |  |
| 37 | pamięć archiwum min. 60 [h] z możliwością odtworzenia wykresów na ekranie i wydruku |  |  |  |  |  |
| 38 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) min. 15 mm/sek Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) =15 mm/sek- 0 pkt Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) >15 mm/sek – 1 pkt |  |  |  |  |  |
| 39 | Szerokość papieru min. 150 [mm]. Szerokość papieru =150 [mm]- 0 pkt Szerokość papieru > 150 [mm] – 1 pkt |  |  |  |  |  |
| 40 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty. |  |  |  |  |  |
| 41 | Rozdzielczość wydruku min. 200 dpi |  |  |  |  |  |
| 42 | Alarm końca papieru |  |  |  |  |  |
| 43 | Wbudowany, wymienny akumulator Li-ion pozwalający na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 3,5 [h] |  |  |  |  |  |
| 44 | Kompaktowa obudowa |  |  |  |  |  |
| 45 | Wózek do aparatu |  |  |  |  |  |
| 46 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |
| II. Telemetria Płodowa - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-kolorowy wyświetlacz OLED |  |  |  |  |  |
| 3 | Współpraca z zaoferowanym kardiotokografem |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja bazowa wyposażona w 3 aktywne porty do podłączenia głowic. Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio - TAK-1 pkt/NIE-0 pkt |  |  |  |  |  |
| 5 | Antena wbudowana w stację roboczą |  |  |  |  |  |
| 6 | Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie |  |  |  |  |  |
| 8 | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US min. 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasięg przetworników min. 110 metrów. |  |  |  |  |  |
| 10 | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco |  |  |  |  |  |
| 11 | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. |  |  |  |  |  |
| 12 | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 16 godz. |  |  |  |  |  |
| 14 | Sonda Cardio o częstotliwości min.1MHz |  |  |  |  |  |
| 15 | Na wyposażeniu 1 głowica Cardio, 1 głowcia Toco |  |  |  |  |  |
| 16 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |
| III. Centrala monitorująca |  |  |  |  |  |  |
| III.1. oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | System nadzoru okołoporodowego obejmujący min. 4 stanowiska KTG, umożliwiający jednoczesną kontrolę stanu zdrowia pacjentek i płodów |  |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe min. 28 stanowisk |  |  |  |  |  |
| 3 | System współpracujący z kardiotokografami firm m.in. Philips, Oxford oraz Edan |  |  |  |  |  |
| 4 | System współpracujący z zaoferowanymi kardiotokografami oraz zaoferowaną telemetrią płodową |  |  |  |  |  |
| 5 | System współpracujący z aparatami KTG do ciąży pojedynczej i bliźniaczej |  |  |  |  |  |
| 6 | System współpracujący z telemetrią do ciąży pojedynczej oraz z telemetrią do ciąży bliźniaczej (zasięg obu głowic cardio i głowicy toco co najmniej 90m) |  |  |  |  |  |
| 7 | Archiwizacja danych, zapisów i wyników analizy w pamięci na nośniku o dużej trwałości - okres min. 10 lat |  |  |  |  |  |
| 8 | Komputerowa analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej, częstości uderzeń serca płodu, wyznaczanie liczby akceleracji i deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo oraz krótkoterminowym) |  |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość dopasowania progów alarmowych przez użytkownika |  |  |  |  |  |
| 10 | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach – sygnał dźwiękowy i wizualny |  |  |  |  |  |
| 11 | Alarmy tachykardii i bradykardii |  |  |  |  |  |
| 12 | Alarm w przypadku utraty sygnału |  |  |  |  |  |
| 13 | Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu, kreślenie partogramu |  |  |  |  |  |
| 14 | Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań |  |  |  |  |  |
| 15 | Test bezstresowy |  |  |  |  |  |
| 16 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  |  |  |  |  |
| 17 | Monitorowanie parametrów matczynych (EKG, HR, NIBP, SpO2, TEMP) |  |  |  |  |  |
| 18 | Możliwość podglądu zapisów na urządzeniu przenośnym typu tablet |  |  |  |  |  |
| 19 | Wprowadzanie danych pacjentki w trakcie monitorowania i po jego zakończeniu. Możliwość edycji danych pacjentki w archiwum - TAK- 1 pkt/NIE-0 pkt |  |  |  |  |  |
| 20 | Możliwość przeglądania zapisów archiwalnych monitorowanej pacjentki w trakcie badania |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska podglądu i dostępu do zapisów |  |  |  |  |  |
| 22 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej |  |  |  |  |  |
| 23 | Wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG |  |  |  |  |  |
| 24 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |
| 25 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |
| III.2. Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | Stanowisko centralne - (1 sztuka) - zestaw komputerowy zapewniający funkcję dostępu do podglądu zapisów, przeglądania archiwum oraz wykonywania komputerowej analizy |  |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko monitorujące (1 sztuka) w skład którego wchodzi: monitor LCD/LED min. 21”, drukarka laserowa, mysz, klawiatura, głośniki |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |
| III.3. Instalacja |  |  |  |  | Tak |  |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja sieci Wifi i/lub LAN dla zapewnienia stabilnego połączenia między aparatami KTG a stanowiskiem centralnym/monitorującym. |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłączenie do systemu oferowanych aparatów KTG oraz telemetrii płodowej za pomocą sieci bezprzewodowej. |  |  |  |  |  |
| IV. Wyposażenie |  |  |  |  |  | Tak |
| Lp | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |  |  |  |  |
| 1 | KTG F9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Telemetria FTS-3 single |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek ECO z koszykiem |  |  |  |  |  |
| 4 | Centrala KTG: Oprogramowanie + stacja centralna + stanowisko monitorujące + sieć Lan/Wi-Fi – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy