# Załącznik nr 21

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Łóżko porodowe – 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| LP | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Parametr oferowany- PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu. |  |
| - 2 | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta. |  |
| - 3 | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu niepowodująca przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta |  |
| - 4 | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2000 mm +/- 50 mm |  |
| - 5 | Szerokość łóżka porodowego: 1000 mm +/- 60 mm |  |
| - 6 | Sterownik ręczny za pomocą, którego reguluje się: - wysokością, - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska |  |
| - 7 | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm +/- 20 mm liczonym od powierzchni materaca |  |
| - 8 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 170 do 700 , +/- 5 0 |  |
| - 9 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 250 , +/- 5 0 |  |
| - 10 | Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 25o. |  |
| - 11 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 3 0 |  |
| - 12 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców |  |
| - 13 | Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost" |  |
| - 14 | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Maksymalna grubość materacy 75mm . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Wybór kolorów materaca z min. 4 kolorów. Wybór kolorów materaca z 4 kolorów- 0 pkt. Wybór kolorów materaca z >4 kolorów- 1 pkt. |  |
| - 15 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym |  |
| - 16 | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. |  |
| - 17 | Łóżko posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolannik mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu . |  |
| - 18 | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję . |  |
| - 19 | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości |  |
| - 20 | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg Całkowite robocze obciążenie łóżka = 240 kg- 0 pkt. Całkowite robocze obciążenie łóżka > 240 kg- 1 pkt. |  |
| - 21 | Maksymalna waga pacjenta min 200kg Maksymalna waga pacjenta =200kg- 0 pkt. Maksymalna waga pacjenta >200kg- 1 pkt. |  |
| - 22 | Deklaracja zgodności – na wezwanie Zamawiającego |  |
| - 23 | Wyposażenie : - Komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk, - Demontowalna miska, - Sterownik ręczny, - Regulowany podgłówek ( poduszka ) - w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki, - Barierki boczne |  |
| - 24 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| - 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy