Załącznik nr 22

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Łóżko szpitalne - 23szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka |  |
|  | Leże podzielone na minimum 2 segmenty wypełnione panelami montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. Leże wyposażone w zabezpieczenia przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie pleców oraz przed przesuwaniem się materac wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. |  |
|  | Regulacja segmentu pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej- dźwignie do regulacji umieszczone pod leżem dostępne z dwóch stron łóżka. |  |
|  | Tuleje uniwersalne do mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców. |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa z wklejką kolorystyczną Wybór koloru wklejki z min 5 kolorów. Wybór koloru wklejki z 5 kolorów- 0 pkt. Wybór koloru wklejki z > 5 kolorów- 1 pkt. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 nogi z kółkami. Nogi łóżka stanowiące konstrukcję podstawy wzmacnianą, lekko cofnięte w osi długość łóżka bez utrudniających dostęp do pacjenta oraz mycie i dezynfekcję poprzeczek. Koła o średnicy min 125mm. Min. 3 koła z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej. |  |
|  | Długość całkowita min 2150 mm |  |
|  | Szerokość całkowita min.950 mm |  |
|  | Wysokość leża od podłogi maksymalnie 500mm ułatwiające zejście pacjentom z łóżka |  |
|  | Kat nachylenia oparcia pleców min 70 stopni |  |
|  | W narożnikach łóżka krążki odbojowe obrotowe o średnicy min. 100mm |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg. Dopuszczalne obciążenie = 230 kg.- 0 pkt. Dopuszczalne obciążenie > 230 kg.- 1 pkt. |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe: 1. Poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego składania przy użyciu tylko jednej ręki- nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 (na wezwanie Zamawiającego) – 1 klp. na łóżko 2. Materac szpitalny na łóżko o specjalnych cechach (po jednej sztuce na łóżko): - Wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład-pianka - Pianka o gęstości min 25kg/m3 - Bezfreonowa,nietoksyczna- nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antystatycznych i antyalergicznych - Pokrowiec materaca składający się z 2 warstw: Dzianiny wykonanej w 100% z białego poliestru oraz warstwy poliuretanu- gęstość materiału 150+/- 5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych- odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temperaturze do 95 stopni - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w min. 100 stopniach, i prasowanie do min. 100 stopni - Pozytywne badanie na niepalność materiału -na wezwanie Zamawiającego. - Atest higieniczny PZH na materac - -na wezwanie Zamawiającego. |  |
| 15 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta- na wezwanie Zamawiającego |  |
| 16 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla materac i łóżka – na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17 | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2003 dla łóżek- na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy