Załącznik nr 24

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stacja dokująca z 4 pompami – 3 komplety

Skład 1 kompletu : Pompa infuzyjna - 3szt, Pompa objętościowa -1szt, Stacja do pomp – 1szt

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Strzykawka automatycznie/ręcznie mocowana od przodu |  |
| 3 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą |  |
| 4 | Zasilanie przy użyciu zasilacza wewnętrznego lub Stacji Dokującej |  |
| 5 | Masa pompy do 2,5 kg. Masa pompy= 2,5 kg- 0 pkt. Masa pompy <2,5 kg – 1 pkt. |  |
| 6 | Wymiary max. 300 x 90 x 175 mm (szer. x wys. x gł.) |  |
| 7 | Odłączalny uchwyt do mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych |  |
| 8 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp nie wymagającym narzędzi do montażu. |  |
| 9 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 (+/- 3) poziomach |  |
| 10 | Mocowanie do pionowego statywu/rury min. 2 pomp jednym uchwytem. |  |
| 11 | Dokładność mechaniczna <±0,5% |  |
| 12 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki. |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 14 | Różne tryby infuzji: Ciągły; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 5 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. |  |
| 15 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg lub U z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h) |  |
| 16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20 i 50/60 ml |  |
| 17 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |
| 18 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.5ml =1-100 ml/h dla strzykawki o poj.10ml =1-200 ml/h dla strzykawki o poj.20ml =1-400 ml/h dla strzykawki o poj.30ml =1-600 ml/h dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1500 ml/h |  |
| 19 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1500 leków |  |
| 21 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji bez konieczności stosowania specjalnych drenów |  |
| 22 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania nazwy leku i parametrów infuzji. |  |
| 23 | Interfejs przywołania personelu |  |
| 24 | Menu w języku polskim |  |
| 25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
| 27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |
| 28 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 2 pompy. |  |
| 29 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI |  |
| 30 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  |
| 31 | Funkcja automatycznego, płynnego przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. |  |
| 32 | Alarm otwartego docisku strzykawki |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 34 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

Pompa infuzyjna objętościowa,

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. |  |
| 3 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. |  |
| 4 | Zasilanie przy użyciu zasilacza wewnętrznego lub Stacji Dokującej |  |
| 5 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |  |
| 6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9 h. przy przepływie min. 25 ml/h. |  |
| 7 | Masa pompy do 2,5 kg. Masa pompy= 2,5 kg- 0 pkt. Masa pompy <2,5 kg – 1 pkt. |  |
| 8 | Odłączalny uchwyt do mocowania i pompy do rur pionowych |  |
| 9 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 2 pomp nie wymagającym narzędzi do montażu. |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 8 poziomach |  |
| 11 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. |  |
| 12 | Różne tryby infuzji: Ciągły; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 5 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. |  |
| 13 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg lub U z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h) |  |
| 14 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 2000 ml/h |  |
| 15 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |
| 18 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala |  |
| 19 | Możliwość zastosowania Bazy Leków do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1500 leków z możliwością modyfikacji. |  |
| 21 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity bezwzględne min-max, parametry standardowe, parametry bolusa), możliwość wyświetlania nazwy leku i parametrów infuzji. |  |
| 22 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml |  |
| 23 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. |  |
| 24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . |  |
| 27 | Alarm odłączonego czujnika kropli |  |
| 28 | Menu w języku polskim |  |
| 29 | Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. |  |
| 30 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
| 31 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |
| 32 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min,. 2 pompy. |  |
| 33 | Regulowana czułość – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza . Minimum 5 progów |  |
| 34 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  |
| 35 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. |  |
| 36 | Możliwość stosowania drenów do wielolekowej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym w tym taksoli / dren z filtrem 0,2µm. |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 38 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| Stacja dokująca Nazwa producenta: ....................................................... Nazwa i typ: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Rok produkcji: ...................................................... |  |  |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji |  |
| 3 | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  |
| 4 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy |  |
| 5 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp |  |
| 6 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta |  |
| 7 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania |  |
| 8 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia modułu |  |
| 9 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja |  |
| 10 | Wbudowany dodatkowy akumulator zasilający interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). |  |
| 11 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych . |  |
| 12 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 4 pomp strzykawkowych i/lub objętościowych. |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 14 | Szkolenie personelu w miejscy wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Podpis Wykonawcy