- Załącznik nr 31

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Respirator noworodkowy z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 9 kg Waga respiratora – bez podstawy = 9 kg- 0 pkt Waga respiratora – bez podstawy < 9 kg- 1 pkt |  |
| 8. | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm |  |
| 9. | Pobór mocy - max. 70 W Pobór mocy =70 W-0 pkt Pobór mocy <70 W-1 pkt |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) |  |
| 11. | Współpraca z systemem PDMS/HIS |  |
| METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie |  |
| 3. | SIMV, SIPPV |  |
| 4. | PSV |  |
| 5. | SIMV + PSV |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC |  |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek. |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O |  |
| 12. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O |  |
| MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o zapis Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu |  |
| 19. | Pomiar FiO2 |  |
| 20. | Objętość minutowa |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml |  |
| ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie |  |
| 2. | Bezdechu |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym-3 sztuki |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  |
| 3. | 1 sztuka - Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 6 szt. |  |
| 5. | Stojak jezdny |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy-2 sztuki |  |
| 7. | 3 sztuki - Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator |  |
| 8. | Końcówka donosowa w min. trzech rozmiarach - po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 9. | Maseczka donosowa w min. pięciu rozmiarach - po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach-po 2 szt. różnych rozmiarów |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy