# Załącznik nr 32

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Fotel – łóżko porodowe - 1szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	.....................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel porodowy o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej. Podstawa fotela zabudowana z tworzywową osłoną. Fotel-łóżko porodowe przeznaczony dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych |  |
|  | Długość fotela porodowego wraz z materacem : 192 cm +/- 5 cm |  |
|  | Szerokość fotela porodowego wraz z materacem : 88 cm +/- 5 cm |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 60 - 115 cm +/- 5 cm liczonym od powierzchni materaca |  |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od – 15o do 70 o , +/- 3o |  |
|  | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0o do 7o , +/- 3o |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga min. – 15o , +/- 3o |  |
|  | Funkcje sterowania fotelem dostępne ze sterownika ręcznego, przewodowego |  |
|  | Podstawa jezdna zapewniająca stabilność poprzez szerokie rozstawienie ramion podstawy. Wyposażona w mechanizm przejezdny. |  |
|  | Fotel porodowy wyposażony w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Dostępny wybór kolorów |  |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym |  |
|  | Fotel wyposażony w odejmowaną, tworzywową platformę/segment dla noworodka. Platforma montowana pod siedziskiem w celu zabezpieczenia dziecka przed upadkiem, umożliwia położenie noworodka. Możliwość zawieszenia platformy na specjalnych uchwytach za segmentem pleców. Nie dopuszcza się braku możliwości zawieszenia platformy na fotelu w czasie gdy jest nieużywana. |  |
|  | Fotel posiada regulowane podnóżki pod stopy z dodatkowymi uchwytami będącymi jednocześnie podparciem pod dłonie. |  |
|  | Regulacja podrączków/podpór stóp za pomocą sprężyn gazowych w dwóch płaszczyznach : poziomej i pionowej uruchamiana jedną dźwignią. |  |
|  | Dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona w okolicy podpórki stopy – możliwość ustawienia podnóżków za pomocą jednej ręki |  |
|  | Fotel porodowy wyposażony w: - miskę z możliwością demontażu - półokrągły podgłówek |  |
|  | Standardowe obciążenie fotela min. 175 kg Standardowe obciążenie fotela = 175 kg- 0 pkt. Standardowe obciążenie fotela > 175 kg- 1 pkt. |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy