Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lampa do fototerapii stojąca– 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków za pomocą światła niebieskiego |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe AC min. 230 V/50 Hz |  |
| 3 | Źródło emisji światła – matryca diodowa LED |  |
| 4 | Światło niebieskie, dominująca długość fali min. 450–465 nm |  |
| 5 | Powierzchnia skutecznego naświetlania min. 50 cm x 30 cm (+/- 5 %) |  |
| 6 | Możliwość regulacji intensywności naświetlania |  |
| 7 | Wbudowany licznik umożliwiający ocenę czasu naświetlania oraz kontrolę efektywności lampy |  |
| 8 | Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulowaną wysokością w zakresie co najmniej 45cm |  |
| 9 | Podstawa jezdna na kółkach z blokadą |  |
| 10 | Regulowana pozycja lampy w poziomie, pionie oraz możliwość zmiany jej kąta nachylenia |  |
| 11 | Niewielkie gabaryty lampy umożliwiające odłączenie od statywu i pracę bezpośrednio na kopule inkubatora zamkniętego |  |
| 12 | Waga głowicy lampy ≤ 3 kg. Waga głowicy lampy = 3 kg- 0 pkt. Waga głowicy lampy < 3 kg- 1 pkt. |  |
| 13 | Pobór mocy nie większy niż 25 W. |  |
| 14 | Układu chłodzenia zapewniający cichą pracę lampy, poniżej min. 25 dBA-Tak- 1 pkt./NIE- 0 pkt |  |
| 15 | Żywotność nominalna diod LED ≥45 000h |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 17 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy