Załącznik nr 7

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Inkubator zamknięty bez opcji otwartego - 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |
| 1.3 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie min. 30 cm |  |
| 1.4 | Wymiary łóżeczka (materacyka)min. długość 65 cm +/- 3% |  |
| 1.5 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 1.6 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7 cali, umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. Przekątna ekranu =7’ – 0 pkt Przekątna ekranu >7” – 1 pkt |  |
| 1.7 | Możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia ekranu LCD – TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 1.9 | Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim |  |
| 2.0 | Kopuła inkubatora |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2.2 | Otwierane dłuższe ścianki kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo. |  |
| 2.3 | Mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. -TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 2.4 | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem przy wysuniętym materacyku -TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. |  |
| 2.5 | Filtr powietrza. Dostęp bez konieczności demontażu żadnego elementu nawilżacza – TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 2.6 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy |  |
| 2.9 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza |  |
| 2.10 | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły. TAK-1 pkt/NIE- 0 pkt. |  |
| 2.11 | Swobodny dostęp do inkubatora z min. 3 stron |  |
| 2.12 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu ≤ 44 dB Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu =44 dB- 0 pkt Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu < 44 dB-1 pkt |  |
| 3.0 | Regulacja nawilżania |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością co min. 1% |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie |  |
| 4.0 | Regulacja temperatury |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: min. 24 – 38°C. |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: min. 35–38,0°C |  |
| 5.0 | Tlenoterapia |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 5.2.. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| 6.0 | Monitorowanie |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna. |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej bez użycia narzędzi głowicy. Głowica dająca się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub). |  |
| 6.3 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu. |  |
| 7.0 | Alarmy |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |
| 7.1.4 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 7.1.5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 8 | Świadectwa i certyfikaty- na wezwanie Zamawiającego |  |
| 8.1 | Certyfikat zgodności CE- na wezwanie Zamawiającego |  |
| 8.2 | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych - na wezwanie Zamawiającego |  |
| 9.0 | Wyposażenie |  |
| 9.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia- 2 sztuki |  |
| 9.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji- 1 sztuka |  |
| 9.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 9.4 | Pokrowce bawełniane na materacyk- 2 sztuki |  |
| 9.5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury- 8 sztuk |  |
| 9.6 | Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron – 1 szt. |  |
| 9.7 | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora. |  |
| 9.8 | Wbudowana waga umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g |  |
| 9.9 | Ssak inżektorowy o regulowanej mocy z manometrem o regulowanym położeniu w zakresie ±45º |  |
| 9.10 | Ssak wyposażony w butelkę zabezpieczającą o poj. 100ml do sterylizacji w 134˚C, z filtrem antybakteryjnym jednorazowego użytku |  |
| 9.11 | Pojemnik montowany wciskowo do regulatora i łatwo demontowany. |  |
| 9.12 | Ssak posiada zabezpieczenie przed przelaniem |  |
| 9.13 | Regulator ssania wyposażony w system wspomagania regulacji ssania umożliwiający obniżenie ssania bez konieczności rozłączania obwodu. |  |
| 9.14 | Możliwość zastosowania butli na wydzielinę i wkładów jednorazowych |  |
| 9.15 | Przepływ do 110l/min |  |
| 9.16 | Regulacja podciśnienia w zakresie (0÷600) mbar |  |
| 9.17 | Szybki zawór odcinający, wyłączający ssanie bez konieczności odłączania od instalacji próżni. Dwa przyciski o różnych kolorach włącz i wyłącz. |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 11 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy