Załącznik nr 8

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Inkubator zamknięty z opcja otwartego –2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na stabilnej podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce. |  |
| 3 | Zasilanie dostosowane do AC min. 230 V, 50/60 Hz. |  |
| 4 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora. |  |
| 5 | Podstawa materacyka obrotowa w zakresie min. 360°, niezależnie od podstawy całego inkubatora, zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. |  |
| 6 | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie. |  |
| 7 | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych.. Grubość materacyka min. 4 cm. |  |
| 8 | Płynna regulacja pochylenia materacyka, dokonywana przy użyciu jednej ręki, za pomocą mechanizmu we wnętrzu kopuły, realizując jednoczesną zmianę położenia głowy i nóg pacjenta w zakresie ±12°. Brak regulacji realizowanej w sposób elektryczny poza kopułą. |  |
| 9 | Po min. dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. jeden od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem, dobrą szczelnością (bez potrzeby stosowania mankietów). |  |
| 10 | Pokrywa kopuły inkubatora otwierana w górnej części, umożliwiając szybki dostęp do noworodka. Unoszenie pokrywy kopuły realizowane za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. |  |
| 11 | Otwarcie pokrywy kopuły dostępne w dwóch niezależnych trybach: |  |
|  | - natychmiastowy (dla stanów nagłych): uruchamiany poprzez jednorazowe naciśnięcie przełącznika nożnego. Przełączniki dostępne po obu stronach stanowiska; |  |
|  | - standardowy: uruchamiany za pomocą przełącznika dostępnego po obu stronach stanowiska. |  |
|  | Możliwość zatrzymania ruchu kopuły dla obu przypadków; |  |
| 12 | Czas unoszenia pokrywy kopuły nie dłuższy niż 7s. |  |
| 13 | Unoszona pokrywa kopuły zabezpieczona przed ruchami bocznymi podczas unoszenia (tak by nie wprowadzać inkubatora w drgania) poprzez jej obustronne mocowanie. |  |
| 14 | Po uniesieniu górnej części kopuły, urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę, poprzez otwieraną automatycznie i uruchamianą grzałkę, niezależną od systemu kurtyn cieplnych inkubatora zamkniętego. |  |
| 15 | Gotowość grzałki do pracy równoczasowo z osiągnięciem przez pokrywę kopuły pełnego otwarcia. |  |
| 16 | Podczas pracy inkubatora w trybie zamkniętym, grzałka (wykorzystywana w trybie otwartym) zamknięta i odizolowana od otoczenia w sposób uniemożliwiający penetrację kurzu, czy możliwości zalania np. kroplówką. |  |
| 17 | Otwierane ścianki boczne z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Mechanizm ścianek umożliwiający ich szybkie otwarcie i zamknięcie, w celu skrócenia do minimum czasu otwarcia i możliwości wymiany powietrza z otoczeniem. |  |
| 18 | Ścianki boczne łatwe do szybkiego odłączenia od inkubatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi (podobnie ich wewnętrzna część), w celu dezynfekcji oraz do łatwiejszego dostępu do dziecka np. w celu kangurowania. |  |
| 19 | Wyposażony w pulsoksymetr w technologii Massimo Spo2 – min. 1do 100% Puls – min. 20 do 240ud/min |  |
| 20 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Wprowadzanie kasety dostępne z obu stron inkubatora. W przypadku konieczności otwarcia ścianki bocznej, dodatkowy system zabezpieczający przed gwałtowną zmianą parametrów temperaturowo-wilgotnościowych we wnętrzu kopuły. |  |
| 21 | Taca na kasetę RTG z trwale naniesioną skalą, niezbędną do prawidłowego pozycjonowania w celu wykonania prześwietlenia. |  |
| 22 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej, zapewniający w ten sposób minimalizację spadku temperatury wewnątrz kopuły inkubatora. Dysze wylotu powietrza w podstawie leża skierowane pionowo. |  |
| 23 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - 8 otworów. |  |
| 24 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo). |  |
| 25 | Zakres regulacji nawilżania (30÷95)%, ze skokiem min. 5%. |  |
| 26 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta, zapewniając brak bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Ze względów bezpieczeństwa personelu, woda w zbiorniku wstępnie podgrzewana do bezpiecznej temperatury, a następnie doprowadzana do temperatury wrzenia wewnątrz inkubatora. |  |
| 27 | Pojemnik na wodę - wielorazowego użytku o pojemności min. 1000ml, przeznaczony do sterylizacji parowej. Brak możliwości stosowania jednorazowych pojemników na wodę. Konstrukcja nawilżacza nie wymagająca demontażu wszystkich jego elementów w celu dezynfekcji. |  |
| 28 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący kolonizację drobnoustrojów, umożliwiający wydłużenie okresów między czyszczeniem inkubatora do dwóch tygodni. |  |
| 29 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo). |  |
| 30 | Zakres regulacji stężenia tlenu (21÷65)%, ze skokiem min. 1%. |  |
| 31 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35,5÷37,5) °C. |  |
| 32 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule: (26÷39) °C. |  |
| 33 | Automatyczny dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi noworodka oraz doby życia, w szczególności dla masy ciała poniżej 1200g. |  |
| 34 | Wbudowany zegar Apgar oraz czasomierz. |  |
| 35 | Panel sterujący z dużym wyświetlaczem (ekranem) do konfiguracji pracy inkubatora, prezentacji trendów mierzonych parametrów (w tym opcjonalnej wagi elektronicznej) w formie cyfrowych parametrów: temperatura powietrza w kopule inkubatora, temperatur dziecka lub bliźniąt. |  |
| 36 | Ekran sterowania i wyświetlania usytuowany centralnie, tak by personel miał dostęp do niego z obu stron inkubatora. |  |
| 37 | Komunikacja z ekranem za pomocą pokrętła wyboru. |  |
|  | Menu ekranu, wyświetlane komunikaty - w języku polskim oraz ikony symbolizujące funkcje inkubatora. |  |
| 38 | Dwa gniazda czujników temperatury noworodka, pozwalające na jednoczesne monitorowanie temperatury bliźniąt lub pomiar temperatury jednego noworodka w dwóch okolicach anatomicznych. Gniazda do podłączenia czujników temperatury i wagi od strony czołowej inkubatora. |  |
| 39 | Wybór skali czasowej odczytu trendu bez utraty zapisanych danych. Wybór skali trendów: 2, 8, 24 lub 96 godziny. |  |
| 40 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 41 | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów, związane z kontrolą temperatury: powietrza wewnątrz inkubatora, skóry pacjenta; poprawności pracy wentylatora, sond temperaturowych, wagi (dla opcji wagą) oraz braku minimalnej ilości wody w pojemniku nawilżacza. |  |
| 42 | Podczas alarmu, ikona pomocy umożliwia wyświetlenie opisu aktualnego alarmu, eliminując konieczność wyszukiwania poprzez przemieszczanie się pomiędzy pozycjami menu. |  |
| 43 | Duża, widoczna z odległości, niezależna od ekranu, czerwona lampka sygnalizująca sytuacje alarmowe |  |
| 44 | Głośniki alarmów ograniczające poziom hałasu oddziałującego na pacjenta poprzez ich usytuowanie pod kopułą. |  |
| 45 | Poziom hałasu we wnętrzu inkubatora max. 46 dB Poziom hałasu we wnętrzu inkubatora = 46 dB- 0 pkt. Poziom hałasu we wnętrzu inkubatora < 46 dB- 1 pkt. |  |
| 46 | Automatyczne wykonywanie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia. |  |
| 47 | Podgrzewana szuflada, półka lub pojemnik na akcesoria, w celu eliminacji stresu pacjenta podczas aplikacji przechowywanych przy inkubatorze akcesoriów. |  |
| 48 | Dwie niezależne szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora. |  |
| 49 | Głowica pomiarowa temperatury i wilgotności we wnętrzu kopuły bez konieczności demontażu w celu dezynfekcji. |  |
| 50 | Maksymalne, dopuszczalne stężenie CO2 we wnętrzu kopuły <0,3% |  |
| 51 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury - 2 szt./inkubator. |  |
| 52 | Nakładki odblaskowe na czujniki temp. - 50 szt./inkubator. |  |
| 53 | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka pod leżem pacjenta Ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora - zakres pomiaru min. 300-6500g |  |
| 54 | Oświetlenie zabiegowe o parametrach: |  |
|  | - płynnie regulowane natężenie oświetlenia w zakresie: (12÷80) tys. Lux, |  |
|  | - temperatura barwowa (6000÷6500)K, |  |
|  | - średnica plamy świetlnej w odl. 1m : 14 cm, |  |
|  | - źródło światła składające się z 1x3W LED, |  |
|  | - lampa na elastycznym ramieniu, |  |
|  | umożliwiającym zmianę kierunku strumienia |  |
|  | świetlnego, |  |
|  | - długość ramienia: 70cm (60cm ramię giętkie), |  |
|  | - klosz lampy wykonany z ABS odpornego na |  |
|  | wysoką temperaturę (200 ˚C), |  |
|  | - czas pracy 50 tys. godzin, |  |
|  | - uchwyt przy kloszu lampy do pozycjonowania, |  |
|  | - mocowanie do szyny akcesoryjnej inkubatora |  |
| 55 | Pokrowce bawełniane na materacyk - zestaw 5 sztuk na 1 inkubator. |  |
| 56 | Rogal do ułożenia noworodka po 1 szt. z każdego rozmiaru (S, M, L) na 1 inkubator. |  |
| 57 | Alarmy wizualne i dzwiękowe, zasilania, cyrkulacji powietrza,awarii systemu,awariiczujników,tenperatury powietrza, wagi, pulsoksymetru |  |
| 58 | Przewód pneumatyczny do podłączenia gazów medycznych z końcówkami uwzględniającymi specyfikę gniazd szpitalnych i inkubatora, fabrycznie zintegrowane z przewodem. Kompletne przewody z certyfikatem CE. |  |
| 59 | Konstrukcja inkubatora zapewniająca opcjonalną, prostą adaptację do wersji transportowej (wewnątrzszpitalnej), zapewniającej podłączenie innych urządzeń wspomagających procesy życiowe pacjenta. |  |
| 60 | Ssak inżektorowy o regulowanej mocy z manometrem o regulowanym położeniu w zakresie ±45° |  |
| 61 | Ssak wyposażony w butelkę zabezpieczającą o poj. 100ml do sterylizacji w 134˚C, z filtrem antybakteryjnym jednorazowego użytku |  |
| 62 | Pojemnik montowany wciskowo do regulatora i łatwo demontowany. |  |
| 63 | Ssak posiada zabezpieczenie przed przelaniem |  |
| 64 | Regulator ssania wyposażony w system wspomagania regulacji ssania umożliwiający obniżenie ssania bez konieczności rozłączania obwodu. |  |
| 65 | Możliwość zastosowania butli na wydzielinę i wkładów jednorazowych |  |
| 66 | Przepływ do max. 110 l/min |  |
| 67 | Regulacja podciśnienia w zakresie (0÷600) mbar |  |
| 68 | Szybki zawór odcinający, wyłączający ssanie bez konieczności odłączania od instalacji próżni. Dwa przyciski o różnych kolorach włącz i wyłącz. |  |
| 69 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 70 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy